金寨县人民医院（（新区））

购置医疗放射性设备建设项目

环境影响报告表

金寨县人民医院
二O一九年十二月
环境保护部监制
金寨县人民医院（（新区））

购置医疗放射性设备建设项目

环境影响报告表

建设单位名称：              金寨县人民医院              
建设单位法人代表（签名或签章）：                         
通讯地址：        六安市金寨县梅山镇新河路45号                 
邮政编码：       237300        联系人：     张绪玲      
电子邮箱：  552810949@qq.com 联系电话：  18656448800  
编制单位和编制人员情况表
	建设项目名称
	金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目

	环境影响评价文件类型
	环境影响报告表

	一、建设单位情况

	建设单位（签章）
	金寨县人民医院

	法定代表人或主要负责人（签字）
	

	主管人员及联系电话
	吴杰 0564-7069263

	二、编制单位情况

	主持编制单位名称（签章）
	核工业二七O研究所

	社会信用代码
	12100000491204824K

	法定代表人（签字）
	

	三、编制人员情况

	编制主持人及联系电话
	冯传银

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书编号
	签字

	冯传银
	HP00017022
	

	2.主要编制人员

	姓名
	职业资格证书编号
	主要编写内容
	签字

	冯传银
	HP00017022
	表1～表14
	

	四、参与编制单位和人员情况




[image: image1.png]AR EARABDAN S R
ERRE SRS IRARL, SRR
AR~ IR
T

i i 1 oyt e e fthe o
b gt e cmmition g by e
Chineegoccnent dparmens nd bsctined
slifstons o Eevioesos npact s

o HP 00017022





[image: image2.png]HIEARL:
Signature of the Bearer

2015035320352014320132000345
‘ s

) FileNo.
e

e mfeq

Full Name _
e
Dy 19844501
::fiﬁx?nal Type 7/7
e L]

I\








填表说明

1.此环境影响报告表按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的要求进行编制；
2.以下核技术利用建设项目需填报此环境影响报告表：
1）制备PET用放射性药物的；
2）医疗使用Ⅰ类放射源的；销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类放射源的；
3）使用Ⅱ类、Ⅲ类放射源的；
4）生产、使用Ⅱ类射线装置的；
5）乙、丙级非密封放射性物质工作场所；
6）在野外进行放射性同位素示踪试验的。
放射源分类见《关于发布放射源分类办法的公告》（国家环境保护总局公告2005年第62号），射线装置的分类见《关于发布射线装置分类的公告》（环境保护部和国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号）。
3.此环境影响报告表中当量剂量与有效剂量等效使用。

表1  项目基本情况
	建设项目名称
	金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目

	建设单位
	金寨县人民医院

	法人代表
	吴杰
	联系人
	张绪玲
	联系电话
	18656448800

	注册地址
	六安市金寨县梅山镇新河路45号

	项目建设地点
	金寨县人民医院（新区）门诊综合楼内

	立项审批部门
	金寨县发展和改革委员会
	批准文号
	2019-341524-84-03-010461

	建设项目总投资（万元）
	2855
	项目环保投资

（万元）
	40
	投资比例

（环保投资/总投资）
	1.14%

	项目性质
	√新建 □改建 □扩建 □其它
	占地面积（m2）
	—

	应
用
类
型
	放射源
	□销售
	□Ⅰ类 □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类

	
	
	□使用
	□Ⅰ类（医疗使用） □Ⅱ类 □Ⅲ类 □Ⅳ类 □Ⅴ类

	
	非密封放射性物质
	□生产
	□制备PET用放射性药物

	
	
	□销售
	/

	
	
	□使用
	□乙 □丙

	
	射线装置
	□生产
	□Ⅱ类 □Ⅲ类

	
	
	□销售
	□Ⅱ类 □Ⅲ类

	
	
	√使用
	√Ⅱ类 √Ⅲ类

	
	其他
	—

	项目概述：

1、建设单位概况、项目建设规模、目的和任务由来

1.1建设单位概况

金寨县人民医院始建于1950年，是全县规模最大、设施最齐全的集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的国家二级甲等综合性医院。是全县68万人的医疗卫生服务中心、医保定点医院。是金寨县急危重症孕产妇救治中心、金寨县危重新生儿救治中心、金寨县区域医学影像中心。

现有在岗职工683人，其中卫技人员602人，卫技人员中副高职称22人，中级职称131人，硕士生7人，在读硕士生1人，有30人在市及以上学会、分会担任职务。

医院现有床位550张。设有消化内科、中医科、神经内科、普内科、儿科、肿瘤科、心肾内科（含透析室）、康复科、骨科、普外科、泌尿胸外科、眼科、耳鼻喉科、神经外科(含整形外科)、妇产科、重症医学科、麻醉科、急诊科、感染科等19个临床科室，金寨县危重孕产妇和新生儿救治中心设置在我院妇产科和儿科；设有检验科、微生物室、病理科、放射科、CT室、磁共振室、胃肠镜室、药学室、输血科、B超室、心电图室、脑电图室、中心血站、消毒供应室、介入导管室等15个医技科室；另设有1个门诊部、健康体检中心及金寨县急救中心。拥有现代化手术室10间，其中：百级层流手术室2间，万级层流手术室4间，十万级层流手术室3间，负压手术室1间。 

现有核磁共振机、螺旋CT机、DSA导引介入系统、数字胃肠机、四维彩超、腹腔镜、膝关节镜、纤维支气管镜、电子胃肠镜、激光碎石机、直接数字化放射摄影系统（DR）、重症医学科多功能监护系统、大型全自动生化分析仪等齐全的医疗设备。医疗设备处于二级医院领先水平，为临床诊断和治疗提供了有力的保障。各病区实现计算机网络化管理，为现代医院管理提供网络技术支撑。
医院新院区位于金寨县新城区，占地面积300亩（医院委托安徽华森环境科学研究有限公司编制了《金寨县人民医院（新区）建设项目环境影响报告书》，并于2019年1月29日取得了金寨县环境保护局的批复，详见附件三）。一期工程计划使用150亩，编制床位800张，按照三级综合性医院进行规划建设，预期建成后将成为全县规模最大、学科分类最齐全、设施设备一流的综合性医院，并为积极申报“三级甲等综合性医院”创造条件。

1.2建设目的及规模

随着金寨县不断发展，人口不断增加，为解决广大群众就医难，推动金寨县卫生事业健康发展，金寨县人民医院（新区）拟配备1台直线加速器、1台DSA及1台模拟定位机。该项目核技术应用情况详见表1-1。
表1-1  该项目核技术应用情况一览表

序号
射线装置名称
数量
管电压（kV）

管电流（mA）

射线装置类别
工作场所名称
使用
情况
1

医用直线加速器

1

X线：≤10MeV

电子线：≤22MeV

Ⅱ
新区门诊综合楼负一层
加速器机房

拟购

2

DSA

1
125

1000

Ⅱ
新区门诊综合楼一层介入导管室

拟购

3

模拟定位机
1

120

500

Ⅲ

新区门诊综合楼负一层
模拟定位机房

拟购

该项目已获得金寨县发展和改革委员会备案（详见附件四），项目总投资2855万元，其中射线装置采购约为2600万元、机房防护（机房建设投资已纳入院区建设项目投资估算）约为160万、防护用品采购约为70万元、环境影响评价及竣式环保验收约为25万元。
1.3任务由来
该项目核技术应用项目用房均为医院一期建设项目的组成部分，随一期建设项目施工装饰完成，安装设备后可直接投入使用，其施工期环境影响分析、运营期主要的非辐射环境影响评价已纳入《金寨县人民医院（（新区））建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）之中。
因此，此次评价内容包括：1台医用直线加速器、1台DSA及1台模拟定位机运营期的环境影响评价；《报告书》缺少关注的非辐射影响进行补充评价。

该项目核技术利用类型涉及Ⅱ和Ⅲ类射线装置，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令和生态环境部第1号令），该项目应编制环境影响报告表。受金寨县人民医院委托，核工业二七O研究所（国环评乙字第2316号）承担该项目环境影响评价的工作。通过资料调研、现场监测、评价分析，编制此环境影响报告表。

2、项目选址及周边环境概况

金寨县人民医院（新区）位于六安市金寨县现代产业园区内，抱儿山路以南，天堂湖路以东地块，其所在区域详见附图1。医院北侧隔着抱儿山路为少量散户居民，东、南、西侧均为荒地，医院周边关系详见附图2及附图3（院区平面布置及周边关系图）。

医用直线加速器机房位于门诊综合楼负一层西南侧。加速器机房东侧为预留后装机机房和后装机控制室，南侧隔着走廊为中心吸引和后勤库房，西侧隔着走廊为排风机房、资料室和主任办公室，北侧为辅助机房和加速器控制室，楼上为感染门诊入口，无负二层。
DSA机房位于门诊综合楼一层东南侧。DSA机房东侧为MRI机房和更衣室，南侧为控制室和污物洗消间，西侧为患者准备间、导管库和洁品库等，北侧隔着走廊为CT机房，楼上为体检中心候诊区，楼下为地下车库。

模拟定位机机房位于门诊综合楼负一层西侧。模拟定位机机房东侧为控制室和准备间，南侧隔着走廊为会诊室，西侧为电梯厅，北侧为密闭通道、扩散室和滤毒室，楼上为肛肠门诊，无负二层。

该项目在院区的分布情况及周边关系详见附图2～6（项目所在楼层及上下楼层平面布置图）。项目周边50m范围内全处于院区地块范围，加速器机房排风口周边200m范围无环境敏感目标，与最近的生态红线（王大尖）超过3公里。
3、原有核技术利用项目许可情况

金寨县人民医院于2018年由安徽省环保厅核发了辐射安全许可证（皖环辐证[01848），许可种类和范围为：使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置，有效期至2021年11月8日。详见附件二，医院现有核技术应用情况一览表见表1-2。
表1-2  金寨县人民医院现有核技术应用情况一览表

序号
射线装置名称
数量
型号

射线装置类别
工作场所名称
使用
情况
环评、许可及验收情况
1

DSA
1

Optima
CL323i
Ⅱ
老院区住院部2楼

在用

已环评，许可及验收
2

DR
1
D-Vision
Ⅲ
老院区住院部2楼

在用
已环评，许可，无需验收
3

CT

1

CT510
Ⅲ
老院区住院部1楼

在用
4

DR

1

RAD

SPEEDM
Ⅲ
老院区住院部2楼

在用
5

DR

1

UDR337i
Ⅲ
老院区住院部2楼

在用
6

C型臂
1

YDX-2000
Ⅲ
老院区住院部3楼

在用
7

CT

1

SOMATO
Ⅲ
老院区住院部1楼

在用
根据本次现场调查可知，现有核技术利用项目环保执行情况如下：

3.1 关于辐射安全与环境保护管理机构 
金寨县人民医院于2018年8月10日调整了医院放射防护监管领导组。文件中调整了放射防护监管领导小组成员，由李学川担任组长，吴昌武担任副组长，成员9人。负责全院辐射安全与防护监督管理工作，领导小组的职责明确，能有效保障辐射工作人员、社会公众的健康与安全。该领导小组的组成涵盖了现有核技术应用所涉及的相关部门和科室，在框架上基本符合要求。
3.2 关于监测计划和监测仪器
金寨县人民医院为对辐射工作人员所受辐射剂量进行控制，已委托安徽鸿阳检测有限公司进行例行个人累积剂量监测，现有20名辐射工作人员均配带了个人剂量计（个人剂量检测报告详见附件七）。金寨县人民医院2018年1月～2019年1月的个人剂量计送检结果见表1-4。

从金寨县人民医院2018年1月～2018年12月的个人剂量计送检结果表明：医院辐射工作人员年累积剂量在0.0967mSv~0.55mSv范围内，现有射线装置的辐射工作人员所受累积剂量未超过项目剂量约束限值，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GBl8871-2002）关于职业人员的剂量限值（20mSv）的要求。

医院在以后的日常工作中加强辐射管理工作，加大检查力度并及时对不符合项进行整改，对医院所有在职辐射工作人员进行个人剂量监测，并按规定周期送检，不允许漏测和个人不交个人剂量计，建立剂量管理限值和剂量评价制度，对受到超过剂量管理限值的应进行评价，跟踪分析高剂量的原因，优化实践行为，做好个人剂量档案及身体健康检查。

为了确保金寨县人民医院核技术应用项目的辐射防护安全可靠，医院应根据核技术应用项目的具体情况，增加配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器（应购置1台X-γ辐射剂量巡测仪），定期监测射线装置及周围的辐射水平。
3.3 关于辐射安全与防护培训

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）的相关规定，医院应组织辐射操作医技人员参加相关部门举办的有关法律、法规、规章、专业技术、安全防护和应急响应等知识的培训教育，并进行考核，考核不合格的不得上岗。金寨县人民医院共有辐射工作人员20名，所有人员均参加了辐射安全防护知识培训。
医院辐射工作人员辐射安全培训情况见表1-4，部分辐射工作人员培训证书详见附件九。

3.4 关于职业健康体检

金寨县人民医院制定了《个人剂量监测和健康管理制度》，制度规定对放射工作人员定期进行职业健康检查，两次检查的时间间隔不超过2年。医院现有20名辐射工作人员，均已在2019年1月12进行了职业健康体检，体检结论为均可继续放射工作，辐射工作人员职业健康体检情况见表1-4，部分工作人员职业健康体检报告详见附件八。

3.5 关于年度安全状况评估
金寨县人民医院已对各核技术应用项目的安全和防护状况进行年度评估，编写年度评估报告，并于2019年1月31日前已填报了2018年年度评估报告。
3.6 关于操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫等制度

金寨县人民医院已经制定了《档案管理制度》、《放射防护档案管理制度》、《放射人员培训制度》、《个人剂量监测和健康管理制度》、《受检者告知制度》、《影像质量保证方案》、《放射科DR操作规程》、《CT机操作规程》、《DSA机操作规程》、《放射事故应急预案》及《安全防护管理规章》等一系列规章制度。但尚存在一些问题和需进一步明确的内容，医院辐射辐射安全管理领导组织应牵头对医院现有的辐射安全与防护相关制度进行系统修订（修订建议详见表1-3），提高制度的可操作性，做到所有辐射工作都有章可循，有制度保障。
表1-3  现有规章制度修订建议
序号

制度名称

存在问题

修订建议

1
放射事故应急预案

事故报告电话应确保24小时有人接听
县环保局和卫计委事故报告电话改成热线电话
2
监测制度
未制定

需制定放射工作场所监测制度




表1-4  辐射工作人员个人剂量计送检、辐射安全培训及健康体检结果（单位：mSv）
	序号
	姓名
	科室
	2018.01-03
	2018.04-06
	2019.07-09
	2019.10-12
	总剂量
	辐射安全培训证书编号
	辐射安全培训日期
	职业健康体检日期
	继续从事辐射工作（是/否）

	1
	周启明
	放射科
	0.03*
	0.107
	0.03*
	0.03*
	0.197
	皖2016041027
	2016.06.17-06.20
	2019.01.12
	是

	2
	王宏斌
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2016041028
	2016.06.17-06.20
	2019.01.12
	是

	3
	曹军
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.116
	0.03*
	0.206
	皖2016061044
	2016.09.09-09.12
	2019.01.12
	是

	4
	潘波
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.0067
	0.0967
	皖2016041030
	2016.06.17-06.20
	2019.01.12
	是

	5
	龚金东
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2016061043
	2016.09.09-09.12
	2019.01.12
	是

	6
	黄红波
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2016041031
	2016.06.17-06.20
	2019.01.12
	是

	7
	任道昌
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017091008
	2017.11.24-11.26
	2019.01.12
	是

	8
	张玉
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017041088
	2017.06.16-06.19
	2019.01.12
	是

	9
	张应宝
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017041086
	2017.06.16-06.19
	2019.01.12
	是

	10
	刘金成
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017041087
	2017.06.16-06.19
	2019.01.12
	是

	11
	刘磊
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017011069
	2017.01.13-01.16
	2019.01.12
	是

	12
	曾福巨
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017021063
	2017.02.24-02.27
	2019.01.12
	是

	13
	刘宇
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017021064
	2017.02.24-02.27
	2019.01.12
	是

	14
	陆瑞如
	放射科
	0.083
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.173
	皖2017091009
	2017.11.24-11.26
	2019.01.12
	是

	15
	胡述国
	放射科
	0.072
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.162
	皖2016041029
	2016.06.17-06.20
	2019.01.12
	是

	16
	江从坤
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2017011067
	2017.01.13-01.16
	2019.01.12
	是

	17
	姚云
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.083
	0.173
	皖2017091010
	2017.11.24-11.26
	2019.01.12
	是

	18
	余青
	放射科
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.03*
	0.12
	皖2016091090
	2016.12.09-12.12
	2019.01.12
	是

	19
	姜新旺
	放射科
	0.03*
	0.39
	0.03*
	0.03*
	0.48
	皖2017011068
	2017.01.13-01.16
	2019.01.12
	是

	20
	罗静
	放射科
	0.03*
	0.46
	0.03*
	0.03*
	0.55
	皖2016091089
	2016.12.09-12.12
	2019.01.12
	是


注： “*”表示小于检出下限。
表2  放射源
	序号
	核素名称
	总活度（Bq）/

活度（Bq）×枚数
	类别
	活动种类
	用途
	使用场所
	贮存方式与地点
	备注

	以下无内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度（n/s）。
表3  非密封放射性物质
	序号
	核素
名称
	理化
性质
	活动
种类
	实际日最大操作量（Bq）
	日等效最大操作量（Bq）
	年最大用量（Bq）
	用途
	操作方式
	使用场所
	贮存方式与地点

	以下无内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。
表4  射线装置
（一）加速器：包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	加速
粒子
	最大
能量（MeV）
	额定电流（mA）/剂量率（Gy/h）
	用途
	工作场所
	备注

	1
	医用直线
加速器
	Ⅱ
	1
	Precise
	电子
	X线：≤10MeV

电子线：≤22MeV
	X线：360Gy/h
	肿瘤治疗
	门诊综合楼负一层
加速器机房
	/

	以下无内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(二)X射线机，包括工业检测、医用诊断和治疗、分析等用途
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大管电流（mA）
	用途
	工作场所
	备注

	1
	DSA
	Ⅱ
	1
	西门子
Artis Zee Ceiling
	125
	1000
	介入治疗
	门诊综合楼一层
介入导管室
	/

	2
	模拟定位机
	Ⅲ
	1
	待定
	120
	500
	肿瘤定位
	门诊综合楼负一层模拟定位机机房
	

	以下无内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(三)中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源
	序号
	名称
	类别
	数量
	型号
	最大管电压（kV）
	最大靶电流（μA）
	中子强度(n/s)
	用途
	工作场所
	氚靶情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	活度（Bq）
	贮存方式
	数量
	

	以下无内容


表5  废弃物（重点是放射性废弃物）
	名称
	状态
	核素
名称
	活度
	月排放量
	年排放总量
	排放口
浓度
	暂存情况
	最终去
向

	臭氧
二氧化氮
	气态
	—
	—
	少量
	少量
	—
	不暂存
	通过排风系统排入外环境

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/L，固体为mg/kg，气态为mg/m3；年排放总量用kg。
2．含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度（Bq/L或Bq/kg或Bq/m3）和活度（Bq）。
表6  评价依据

	法规文件
	1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行；

2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018年12月29日修订；

3）《中华人民共和国放射性污染防治法》2003年10月1日起施行；

4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》2005年9月14日中华人民共和国国务院令第449号公布；根据2014年7月29日《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第653号）修订；依据2019年3月2日《国务院关于修改部分行政法规的决定》（国务院令第709号）修订；

5）《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行；
6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，2006年1月18日国家环境保护总局令第31号公布；根据2008年11月21日环境保护部2008年第二次部务会议通过的《关于修改〈放射性同位素与射线装置安全许可管理办法〉的决定》修正；根据2017年12月12日环境保护部第五次部务会议通过的《环境保护部关于修改部分规章的决定》第二次修正；2019年8月22日生态环境部令第7号《生态环境部关于废止、修改部分规章的决定》第三次修正；
7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，中华人民共和国环境保护部第18号令，2011年5月1日起施行；

8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号；《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》，环境保护部令第1号，自2018年4月28日起施行；
9）关于发布《射线装置分类》的公告，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会，公告2017年第66号，2017年12月6日起实施；

10）《关于建立放射性同位素与射线装置事故分级处理报告制度的通知》，原国家环保总局，环发[2006]145号；

11）《放射工作人员职业健康管理办法》，中华人民共和国卫生部令第55号，2007年3月23日经卫生部部务会议讨论通过，自2007年11月1日起施行；

12）《安徽省环境保护条例》，安徽省第十二届人大常委会第四十一次会议审议通过，2018年1月1日施行；
13）《安徽省放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，安徽省环保局2008年9月18日颁布。

	技术标准
	1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
2）《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）；

3）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；
4）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第1部分：一般原则》（GBZ/T201.1-2007）；

5）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）；

6）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；
7）《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）；
8）《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）；
9）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；
10）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

	其他
	1）金寨县人民医院环境影响评价委托书及相关基础技术资料；
2）关于金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目的备案表；

3）金寨县人民医院（新区）建设项目环境影响报告书及批复；

4）金寨县人民医院提供的其他相关资料。



表7  保护目标与评价标准

	评价内容及目的：
1）在引用医院院区环评结论的基础上，补充该项目非辐射环境影响评价。

2）对项目在建地址及周围进行环境质量本底现状监测，以掌握环境质量本底现状水平，并对运行后的环境影响进行预测评价。
3）对不利影响提出防治措施，把环境影响减少到“可合理达到的尽可能低水平”。
4）满足国家和地方环境保护部门对建设项目环境管理规定的要求，为项目的环境管理提供科学依据。

	评价原则：
此次评价遵循《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的辐射防护“三原则”：
1）实践的正当性；
2）剂量限制和潜在照射危险限制；
3）防护与安全的最优化。

	评价重点：

辐射环境：此次评价重点为医用直线加速器、DSA和模拟定位机机房的屏蔽措施评价，辐射工作人员和公众所受附加剂量评价。

非辐射环境：该项目产生的废水和固废均依托院区处理措施处理，此次评价对废水和固废仅分析说明依托院区处理措施处理的可行性；加速器机房只要达到标准要求的通风换气次数，则加速器运行产生的臭氧和氮氧化物对环境空气影响很小，此次评价仅对加速器机房的通风换气次数进行达标性分析。因此，此次非辐射环境影响评价的重点为加速器机房排风机产生的噪声影响。
该项目所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，项目投入运行前后敏感目标噪声级增量在3dB(A)以下，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，声环境影响评价工作等级确定为二级。

	评价范围：

辐射环境：按照《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》（HJ10.1-2016）的规定，并结合项目特点，确定辐射环境评价范围为该项目屏蔽体周围50m的区域。

声环境：按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的规定，并结合项目实际情况，确定声环境影响评价范围为加速器机房风机口周围200m的区域。

	保护目标：

该项目周边50m范围内全处于院区地块范围，周边200m范围无环境敏感目标，该项目环境保护目标为医院辐射工作人员和项目应用场所周围其他非辐射工作人员和公众成员，噪声还关注院区敏感建筑，如行政后勤综合楼、特需康复用房、住院综合楼。
本项目环境保护目标见表7-1。  
表7-1 敏感目标一览表
项目
保护目标
方位及距离
规模
辐射环境
直
线
加
速
器

东侧后装机控制室及后装机机房
东侧毗邻

约3人
南侧走廊
南侧毗邻
流动人群

西侧走廊

西侧毗邻
流动人群

北侧加速器控制室及辅助机房

北侧毗邻

约4人

门诊综合楼

四周50m范围内

约150人
DSA
东侧MRI机房及患者准备间
东侧毗邻

约1人

南侧控制室及污物洗消间

南侧毗邻

约3人

西侧洁品库、导管库及患者准备间

西侧毗邻

约2人

北侧走廊

北侧毗邻

流动人群

门诊综合楼

四周50m范围内

约150人
模
拟
定
位
机

东侧控制室及准备间

东侧毗邻

约3人
南侧走廊

南侧毗邻
流动人群

西侧电梯厅

西侧毗邻

流动人群

北侧扩散室、滤毒室及密闭通道
北侧毗邻

约1人

门诊综合楼

四周50m范围内

约150人
声环境

拟建行政后勤综合楼
东南侧约99m
约100人

拟建特需康复用房

东南侧约93m
约100人

住院综合楼

南侧约18m
约300人



机房类

		有用线束方向铅当量
（mm）

	非有用线束方向铅当量
（mm）


	标称125kV及以下的摄影机房

	2

	1


	介入X射线设备机房

	2

	2



	5.4在距机房屏蔽体外表面0.3m处，机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a）具有透视功能的X射线机在透视条件下检测时，周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；测量时，X射线机连续出束时间应大于仪器响应时间。

b）CT机、乳腺摄影、口内牙片摄影、牙科全景摄影、牙科全景头颅摄影和全身骨密度仪机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h；其余各种类型摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv；测量时，测量仪器读出值应经仪器响应时间和剂量检定因子修正后得出实际剂量率。

5.5机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到患者和受检者状态。

5.6机房内布局要合理，应避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置；不得堆放与该设备诊断工作无关的杂物；机房应设置动力排风装置，并保持良好的通风。

5.7机房门外应有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句；机房门应有闭门装置，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动。

5.8患者和受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

5.9每台X射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表7-5基本种类要求的工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要。

表7-5  个人防护用品和辅助防护设施配置要求

放射检查类型

工作人员

患者和受检者

个人防护用品

辅助防护设施

个人防护用品

辅助防护设施

放射诊断用X射线设备隔室透视、摄影

—

—

铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子

或可调节防护窗口的立位防护屏；固定特殊受检者体位的各种设备

介入放射学

操作

铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜

选配：铅橡胶手套

铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏

选配：移动铅防护屏风

铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子

—

5）《声环境质量标准》（GB3096-2008）：执行2类标准要求；
6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》：院区边界执行2类标准要求，临路侧执行4a 类标准。

	参考资料：

1）根据《安徽省环境状况公报》（2018年）中数据显示：全省伽玛辐射空气吸收剂量率（含宇宙射线贡献值）均值为97nGy/h，范围为58～138nGy/h；
2）NCRP REPORT No.151；

3）《辐射防护手册》第一、三分册，李德平、潘自强主编。



表8  环境质量和辐射现状

	1、项目地理位置、布局和周边环境

金寨县人民医院（新区）位于六安市金寨县现代产业园区内，抱儿山路以南，天堂湖路以东地块，地理位置图详见附图1。医院北侧隔着抱儿山路为少量散户居民，东、南、西侧均为荒地，医院周边关系详见附图2及附图3（院区平面布置及周边关系图）。

医用直线加速器机房位于门诊综合楼负一层西南侧。加速器机房东侧为后装机机房和后装机控制室，南侧隔着走廊为中心吸引和后勤库房，西侧隔着走廊为排风机房、资料室和主任办公室，北侧为辅助机房和加速器控制室，楼上为感染门诊入口，无负二层。
DSA机房位于门诊综合楼一层东南侧。DSA机房东侧为MRI机房和更衣室，南侧为控制室和污物洗消间，西侧为患者准备间、导管库和洁品库等，北侧隔着走廊为CT机房，楼上为体检中心候诊区，楼下为地下车库。

模拟定位机机房位于门诊综合楼负一层西侧。模拟定位机机房东侧为控制室和准备间，南侧隔着走廊为会诊室，西侧为电梯厅，北侧为密闭通道、扩散室和滤毒室，楼上为肛肠门诊，无负二层。

该项目在院区的分布情况及周边关系详见附图附图2～6（项目所在楼层及上下楼层平面布置图）。项目周边50m范围内全处于院区地块范围，加速器机房排风机周边200m范围无环境敏感目标。
表8-1  项目机房及场所周边环境概况一览表

机房名称

所在位置

东侧

南侧

西侧

北侧

楼上
楼下
加速器
机房

门诊综合楼负一层

后装机机房和后装机控制室
走廊
走廊
辅助机房和控制室
感染门诊入口

土壤层
DSA机房

门诊综合楼一层
MRI机房和更衣室

控制室和污物洗消间
患者准备间、导管库、洁品库、等
走廊

体检中心候诊区

地下车库
模拟定位机机房
门诊综合楼负一层

控制室和准备间

会诊室

电梯厅

密闭通道、扩散室和滤毒室

肛肠门诊

土壤层

2、辐射环境现状
核工业二七O研究所2019年3月11日接受医院委托，开展金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目环境影响评价工作，并于2019年3月28日对该项目应用场所及周边环境进行环境现状监测，监测报告详见附件十一。
监测方案：

监测布点：对于X-γ辐射剂量率，在门诊综合楼及周围进行布点，共布点8个点位，监测时监测仪器探头离地高度1m。 
监测因子：X-γ辐射剂量率。

监测工况：该项目为拟建项目，未运行，为环境本底监测。

监测仪器：

监测仪器主要技术参数详见表8-2。
表8-2  监测仪器主要技术参数一览表
仪器名称
核辐射检测仪
仪器型号/规格
AT1123
仪器编号
54495
能量响应范围
15keV～10MeV
剂量率测量范围
50nSv/h～10Sv/h

检定单位
中国计量科学研究院
检定证书编号
DYjl2018-4022
有效日期
2018年6月11日～2019年6月10日
质量保证措施：

①合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

②监测方法采用国家有关部门颁布标准，监测人员经考核持有合格证书上岗。

③监测仪器每年定期经计量部门检定，检定合格方可使用。

④每次测量前后均检查仪器的工作状态是否正常。

⑤由专业人员按操作规程操作仪器，并做好记录。

⑥检测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

监测结果：

表8-3  辐射现状监测结果

编号

监测点描述

测量结果（nSv/h）

编号

监测点描述

测量结果（nSv/h）

1

在建门诊综合楼东侧

120

2

在建门诊综合楼南侧

124

3

在建门诊综合楼西侧

121

4

在建门诊综合楼北侧

125

5

在建加速器机房

125

6

在建DSA机房
126

7

在建模拟定位机机房

118

8

在建住院综合楼

118

3、 噪声环境现状评价
本项目噪声环境现状值引用《金寨县人民医院（新区）建设项目》（批复文号为金环审[2019]4号）中声环境现状监测值。

表8-4  噪声现状监测结果
编号

名 称

2018年10月8日
2018年10月9日
昼间Leq（A）
夜间Leq（A）
昼间Leq（A）
夜间Leq（A）
N1

项目区东厂界外1m

54.6
46.2
55.1
45.8
N2

项目区南厂界外1m
54.3
45.5
54.0
45.6
N3

项目区西厂界外1m
56.2
46.1

57.6
47.9
N4

项目区北厂界外1m
56.9
48.0
56.3
47.2

由表8-4可以看出，区域昼间噪声在54.0～57.6(A)范围内，夜间噪声在45.5～47.9dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）及4a类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。



表9  项目工程分析与源项

	工程设备和工艺分析：
1、医用直线加速器

1.1设备组成与工作原理
医用直线加速器是产生高能X射线和电子束的装置，为远距离治疗机。主要由机架组件、辐射头、水冷系统、速调管、真空系统、充气系统、高压脉冲调制器、栅控电子枪电源、控制柜及操作盒、运控机箱、整机动力配电及低压电源、整机联锁保护电路等组成。从电子枪发出的同步电子束注入已建立高梯度的驻波加速场中加速，在加速管末端，电子束加速到所需能量后经过漂移管进入270度偏转磁场。在偏转磁场中，电子束偏转270度后由水平入射变为垂直出射，并同时完成聚集和消除能谱色差形成直径2mm左右的平行束流，经过引出窗到达移动靶件处。移动靶件具有不同工位，可根据治疗需要使电子束轰击合金靶产生X辐射或直接穿透初级散射箔产生电子辐射。典型医用直线加速器示意图及内部结构图见图9-1和图9-2。

[image: image3.jpg]5 EREST (BERTEEED

. ERT AR

B i T LR IS 1 RSN B — RS B4, R BUAG e A B e X
%, XA MR AT IR, (FERRSHEIT AT, LAV ALL AR ARG
B/ =G EAAFRN S ER) EEEARRE RS, AW, R
JoRa R L E 3 45 4079 B BOK BRI R, S ¥T IR R R R

B T s R T AR BTk KRS BB RS RARS. HENK
PRI, M AR R, B BRI A B B DR A L
HLBCHH R by 2 R o WA B TAR RS H 0 IR0 25 L T SR N R T 0 B £ B B 37
I, ZEIMEAAN, BTRBINEBTRER (0~15MV) EELEBERAN 270 &
TR . ZEMREERE D, TSRS 270 BEJR HACP AT T E A, IR S8R
BAFNY R 2R ER 2mm ZEAKPTATREL, 25| th HREB L. B3)
WAPERA VA TR, ARIEAIT WM T ARSI X iR RER T BRI
S TR o SRR P B e A A PR B P 6 A P L 5-1 A 5-2.

E5-1 ARERESMRRTEE




 [image: image4.jpg]4 SRS 7z

|
FERT T T .
T T} F+ﬁ 1 i i ﬁl’wﬁhj
sl | [Archm 00/ ,.%
| s
== HES
53| wanxs
0
e —{ 2 S
RS | — | i

[ 5-2 SREREKMRRSHE
T PB4 A B B — G BERHE Precise ZUNPEH T EARINTERY, Z0%eAE
BE R B TS 5 A S IS AL IEAE R B M
I EBEEARSHNR 5—1.
#5—1 BNTPEELAERMEREERABE—RR

EEHARSH Precise %
IR T BT
L2 wBad
HFLRR (MV) 6. 8 10+ 12, 15, 18 AR
X Zfght (MV) 6. 15 Wiy
STD(cm) =SAD=100cm
FRESTEF (em®) 0x0cm?>~40x40cm*
BRHE (em®) 4040 cm?
NS 1m b AR R 400 (cGy/min)
BEAE 1m A X 4RSS IR 600 (cGy/min)
TAE G FTAES B, BREAHARTE S0 A
AR R R — KRS BRI AR 2.5Gy, A R S AL 5 N





图9-1  典型医用直线加速器示意图     图9-2  典型医用直线加速器结构图
1.2操作流程
1）进行定位：先通过模拟定位机对病变部位进行详细检查，然后确定照射的方向、角度和视野大小，拍片定位。

2）制订治疗计划：根据患者所患疾病的性质、部位和大小确定照射剂量和照射时间。

3）固定患者体位：在利用加速器进行治疗时需对患者进行定位，标记，调整照射角度及射野。

4）开机治疗。
2、DSA
2.1设备组成与工作原理

DSA是采用X射线进行摄影的技术设备。该设备中产生X射线的装置主要由X射线管和高压电源组成，见图9-3。X射线由安装在真空玻璃壳中的阴极和阳极组成。阴极是钨制灯丝，它装在聚焦杯中，当灯丝通电加热时，电子就“蒸发”出来，而聚焦杯使这些电子聚集成束，直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。
[image: image5.png]



图9-3  典型X射线管结构图
靶体一般采用高原子序数的难熔金属制成。高电压加在X射线的两级之间，使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度，这些高速电子达到靶面为靶所突然阻挡从而产生X射线。成像装置根据接收到的不同信号，利用平板探测器将透过人体后已衰减的未造影图像的X线信号增强，再用高分辨率的摄像机对增强后的图像作一系列扫描，将图像分割成许多的小方块，做成矩阵化，形成由小方格中的像素所组成的视频图像，经对数增幅和模/数转换为不同数值的数字，形成数字图像并分别存储起来，然后输入电子计算机处理并将两幅图像的数字信息相减，获得的不同数值的差值信号，再经对比度增强和模/数转换成普通的模拟信号，获得了去除骨骼、肌肉和其他软组织，只留下单纯血管影像的减影图像，通过显示器显示出来。
这种图像较以往所用的常规血管造影所显示的图像更加清晰和直观，一些精细的血管结构亦能显示出来，且对比度分辨率高，减去了血管以外的背景，尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示，在进行介入手术时更为安全。
2.2操作流程
诊疗时，患者仰卧进行无菌消毒，局部麻醉后，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张管与外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于静脉内，经鞘插入导管，推送导管，在X线透视下将导管送达静脉，顺序取血测定静、动脉，并留X线片记录，探查结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。
DSA在进行曝光时分为两种情况：
第一种情况（拍片）：操作人员采取隔室操作的方式（即操作医师在控制室内对病人进行曝光），医生通过铅玻璃观察窗和操作台观察机房内病人情况，并通过对讲系统与病人交流。
第二种情况（透视）：医生需进行手术治疗时，为更清楚的了解病人情况时会有连续曝光，并采用连续脉冲透视，此时操作医师位于铅屏风后身着铅服、戴铅眼镜等在曝光室内对病人进行直接的手术操作。
3、模拟定位机
3.1设备组成与工作原理

模拟定位机主要设备组成为：X射线球管、高频逆变高压发生器、金属影像增强器、数据图像处理器、床体系统等。 
模拟定位机为直线加速器配套使用的X射线装置，是利用X射线成像技术对患者的肿瘤部位精确定位，为制订治疗计划提供重要信息。它利用X射线对人体不同组织的穿透力不同的原理，寻找病灶部位、形状及体积并予以定位、摄影。经过加速器控制系统的数字化仪表，将影像数据输入计算机，精确划定靶区位置及范围，以供制订治疗方案时使用。
3.2操作流程
1）依据检查单，核对摄影部位。

2）确定投照条件。
3）曝光。

	污染源项描述：
1、正常工况

1）放射性污染源分析
由加速器的工作原理可知，医用直线加速器用于X线治疗时，电子枪产生的电子经过加速后，高能电子束与靶物质及其他加速器结构材料相互作用时将产生能量X射线（6MeV、10MeV），1m处最大输出量为每分钟600cGy，其可能对辐射工作人员和公众造成危害。这种X射线是随机器的开、关而产生和消失。

由DSA及模拟定位机的工作原理可知，X射线是随机器的开关而产生和消失。因此，在非诊疗状态下不产生X射线，只有在开机处于出线状态时才会发出X射线。因此，在开机期间，X射线为污染环境的主要因子。

加速器用电子束（≤18MeV）治疗时，最大束流强度为每分钟1000cGy。电子束的屏蔽要求远低于高能X线，故在机房屏蔽墙厚度计算时不用考虑，但由于电子束的强度高，若发生人员意外照射，会造成伤害。

2）非放射性污染源
①废气

医用直线加速器机房内的空气受到X线及电子线照射会产生一定量的臭氧和氮氧化物，若在机房内聚集，对机房的人员和设施均具有一定的危害。由类似工程可知，只要确保每小时排风不小于4次，产生的臭氧和氮氧化物对机房内外环境影响较小。

②噪声

根据医院提供的设计材料，本项目安装1台排风机、1台送风机，送风管道以45°角斜穿迷道门上方屏蔽墙，排风管道以“Z”型穿机房西北侧次屏蔽墙（未破坏加速器机房的屏蔽性能）；机房楼顶落地安装1台排风机、1台送风机，排风由排风井引至楼顶排放。
拟安装排风机型号为PFP-B1-4-3，排风量为3142m3/h，噪声为65dB(A)；送风机型号为X-B1-5-1，送风量为7300 m3/h，噪声为65dB(A)。
③污水

本项目实施后医院诊疗能力增加，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次。本次环评按照规划进行计算，取患者每人每次产生的废水按10L计算，因此本项目年产生废水量约为155m3。本项目废水产生量较小，依托医院现有的污水处理站处理。

④固体废物

本项目固体废弃物主要为工作人员产生的生活垃圾及医疗过程中产生的医疗垃圾。本项目建设运营后，每人次的医疗固废为0.4kg，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次，则年增加固废为6.2t/a。本项目固体废物依托医院固体废物处理措施处理。
2、事故工况

2.1医用直线加速器
加速器辐射事故通常在联锁系统失效，而加速器仍然处在工作状态时发生。此时如果医务人员或其他病人误入机房，或者当医务人员或病人陪护人员尚未离开机房时，可能会造成这些人员受到不必要的射线照射。事故工况下主要辐射污染因子为X射线。

从理论上讲，发生上述这种事故的几率极小，为防止事故的发生，在购置设备时要注意安全联锁设施的可靠性与稳定性的设计水平，使用过程中要经常定期检查和维护联锁系统及安全保障系统，仪器操作人员应严格按照操作规程进行运行操作，每次开机前必须要确认机房内无人员时，才能进行开机运行。
2.2 DSA及模拟定位机
1）由于管理不善，设备运行时，无关人员若误留或误入机房，因为机房内为高辐射区，人员会受到不必要照射。

2）当控制设备出现故障或工作人员操作失误，装置出束过大，病人可能接受额外照射。

3）设备进行维修时，若发生意外出束，可导致维修人员受到不必要的照射。
事故工况下的污染因子和污染途径与正常工况下基本相同，主要为 X射线对辐射工作人员及周围公众造成外照射。




表10  辐射安全与防护

	项目安全设施：

1、工作场所分区

医用直线加速器机房位于门诊综合楼负一层西南侧。加速器机房东侧为后装机机房和后装机控制室，南侧隔着走廊为中心吸引和后勤库房，西侧隔着走廊为排风机房、资料室和主任办公室，北侧为辅助机房和加速器控制室，楼上为感染门诊入口，无负二层。
DSA机房位于门诊综合楼一层东南侧。DSA机房东侧为MRI机房和更衣室，南侧为控制室和污物洗消间，西侧为患者准备间、导管库和洁品库等，北侧隔着走廊为CT机房，楼上为体检中心候诊区，楼下为地下车库。

模拟定位机机房位于门诊综合楼负一层西侧。模拟定位机机房东侧为控制室和准备间，南侧隔着走廊为会诊室，西侧为电梯厅，北侧为密闭通道、扩散室和滤毒室，楼上为肛肠门诊，无负二层。

该项目在院区的分布情况及周边关系详见附图2和附图3～6（项目所在楼层及上下楼层平面布置图）。项目周边50m范围内全处于院区地块范围，加速器机房排风机周边200m范围无环境敏感目标。
为了便于加强管理，切实做好辐射安全防护工作，按照《电离辐射防护与辐射源安全基标准》（GB 18871-2002）中的要求在放射性工作场所内划分控制区以及监督区，结合本项目辐射防护以及环境情况等特点，直线加速器机房将加速器机房划为控制区，控制室、辅助机房及走廊区域划分为监督区；DSA机房将DSA机房划为控制区，控制室、污物洗消间、患者准备间、导管库、洁品库和走廊区域划分为监督区；模拟定位机机房将模拟定位机机房划为控制区，控制室、准备间，电梯厅、密闭通道、扩散室、滤毒室和走廊区域划分为监督区。本项目分区情况示意图见图10-1、图10-2及图10-3。
[image: image6.png]= A

WG

EEPRENG

]

RilE

K
BHIK




图10-1 加速器机房分区情况示意图

[image: image7.png]*EE

iz

R4

R
iR




图10-2 模拟定位机机房分区情况示意图
[image: image8.png]HHE
o





图10-3 DSA机房分区情况示意图

2、安全防护措施

金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目采取的安全防治措施见表10-1。
表10-1  安全防治措施
项目
采取的污染防治措施
屏蔽防护措施

医用直线加速器

①机房采用密度为2.35g/cm3混凝土浇筑。北侧和南侧主屏蔽厚均为1.05m，次屏蔽厚为1.55m；迷道长8.8m，内墙厚为1.35m，外墙厚为1.55m；顶棚主屏蔽厚为2.6m厚，次屏蔽厚为2.0m。其屏蔽结构详见图10-4、图10-5。

②防护门铅当量15mm。
屏蔽防护措施

DSA

①DSA机房内空尺寸分别为：7.4m×10.5m。

②DSA机房采用的屏蔽措施：四周墙体为240mm厚的实心粘土砖+30.0mm硫酸钡水泥，顶板为150mm厚的混凝土+30.0mm硫酸钡水泥，地板为300mm厚的混凝土，防护门铅当量为4mm，观察窗铅当量为5mm。
模拟
定位机

①模拟定位机机房内空尺寸分别为：7.38m×7.46m。

②模拟定位机机房采用的屏蔽措施：四周墙体为240mm厚的实心砖，顶板为300mm厚的混凝土，地板无需防护，防护门铅当量为4mm，观察窗铅当量为5mm。
安全措施

医用直线加速器机房拟设置门机联锁装置，所有紧急按钮开关和防护门均设双路供电系统，在停电状态下由医院应急电源供电，以确保在停电状态下能正常开启防护门；安装监控、对讲、应急按钮
机房外均张贴警示标志、安装工作状态指示灯
岗位职责和操作规程等工作制度在合适位置张贴上墙
个人防护
医院拟配置的辐射工作人员，均计划参加辐射安全与防护培训，考核合格后上岗
拟配置1台X-γ辐射剂量巡测仪

辐射工作人员均佩戴个人剂量计，开展个人剂量监测
配置铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等防护用品
管理措施
已建立以院领导为第一责任人的辐射防护安全管理领导小组，并制定了《档案管理制度》、《放射防护档案管理制度》、《放射人员培训制度》、《个人剂量监测和健康管理制度》、《受检者告知制度》、《影像质量保证方案》、《放射科DR操作规程》、《CT机操作规程》、《DSA机操作规程》、《放射事故应急预案》及《安全防护管理规章》等规章制度，该项目投入使用后，医院应根据实际情况制定并调整相关规章制度。
[image: image9.png]#HZ
A 1550 : %ﬁ%ﬂ% 2000 T 200 1 2650 LBS m 1800 T 1550 }
£ Al D

TW()SO* 1550 J

3360
=

4

n I

v i‘ o

- i

i . B4 P

/ \ — / 8

i 1550 NOSOT 3340

@ F B, XA F
50| 1800 | 2000 l 2000 6800 1550
+ + + + 1





图10-4  加速器机房平面图
[image: image10.png]



图10-5  加速器机房立面图


	三废的治理：

医用直线加速器机房内的空气受到射线照射会产生一定量的臭氧和氮氧化物，本项目加速器在房顶安装了1台排风机，排风机设计最大排风量为3142m3/h，加速器机房体积为359m3，每小时通风不小于8次，能确保满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中关于通风换气次数的要求（治疗室通风换气次数应不小于4次/h）。
本项目实施后医院诊疗能力增加，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次，年产生废水量约为155m3。本项目废水产生量较小，医院污水处理站设计处理能力为950m3/d，使用量约为87％，因此本项目产生的污水可依托医院现有污水处理站处理。DSA运行过程中固体废弃物主要为工作人员产生的生活垃圾及医疗过程中产生的医疗垃圾。本项目建设运营后，则年增加固废为6.2t，增加量较少，本项目产生的固体废物可完全依托医院垃圾中转站理措施处理。

	事故预防措施：

医务人员必须严格按照操作程序进行，防止事故照射的发生，避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射，工作人员每次上班时首先要检查防护措施是否正常，若存在安全隐患，应立即修理，恢复正常。

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和原国家环境保护总局 环发【2006】145号文件之规定，发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。



表11  环境影响分析

	建设阶段对环境的影响：

该项目核技术应用项目用房均为医院一期建设项目的组成部分，随一期建设项目施工装饰完成，安装设备后可直接投入使用，其施工期环境影响分析、运营期主要的非辐射环境影响评价已纳入《金寨县人民医院（新区）项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）之中。

	运行阶段对环境的影响：

1、非辐射环境影响分析

1.1大气环境影响分析

医用直线加速器机房内的空气受到射线照射会产生一定量的臭氧和氮氧化物，若在机房内聚集，对机房的人员和设施均具有一定的危害。根据医院提供的设计材料，送风管道以45°角斜穿迷道门上方屏蔽墙，排风管道以“Z”型穿机房西北侧次屏蔽墙，均未未破坏加速器机房的屏蔽性能。本项目加速器在房顶安装了1台排风机，排风机设计最大排风量为3142m3/h，加速器机房体积为359m3，每小时通风不小于8次，能确保满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中关于通风换气次数的要求（治疗室通风换气次数应不小于4次/h）。
1.2声环境影响分析

由风机型号可知，加速器机房排风机及送风机到达地面的噪声源强为65dB(A)。声压级与声功率级满足：Lp=Lw-10lg（4πr2) ， 式中Lp为声压级，Lw为声功率级，r为声源到测试点的距离，r＝1m，则排风机及送风机到达地面的声功率级分别为76dB(A)。

由于该项目排风口、送风口均位于地面，因此采用半自由声场衰减模式进行预测：LA=LAW-20lgr-8

式中：LA为A声级，dB(A)；LAW为噪声源A声功率级，dB(A)；r为噪声源距预测点距离，m。

由院区平面布置可知：噪声影响分析重点关注对北侧、西侧、南侧院区边界及风机东南侧行政后勤综合楼和东南侧特需康复用房的影响；受加速器机房送风与排风噪声影响预测结果见表11-1。

表11-1 排风机噪声影响预测参数与结果

预测点位
LAW

（dB(A)）
r

（m）

贡献值

（dB(A)）
行政后勤综合楼

76
99

28.1

特需康复用房
76
93

28.6

住院综合楼

76

18

42.9

医院北侧边界

76
143

24.9

医院西侧边界

76
104

27.7

医院南侧边界

76
119

26.5

表11-2  送风机噪声影响预测参数与结果

预测点位
LAW

（dB(A)）
r

（m）

贡献值

（dB(A)）
行政后勤综合楼

76
99

28.1

特需康复用房
76
93

28.6

住院综合楼

76

18

42.9

医院北侧边界

76
143

24.9

医院西侧边界

76
104

27.7

医院南侧边界

76
119

26.5

表11-3  送风机噪声与排风机噪声叠加对各敏感点的影响结果

预测点位
排风机影响贡献值

（dB(A)）
送风机影响贡献值

（dB(A)）
现状监测值

（dB(A)）
叠加后的噪声值
（dB(A)）

行政后勤综合楼

28.1

28.1

54.3

54.3

特需康复用房
28.6

28.6

54.3

54.3

住院综合楼

42.9

42.9

54.3

54.9

医院北侧边界

24.9

24.9

56.9

56.9

医院西侧边界

27.7

27.7

57.6

57.6

医院南侧边界

26.5

26.5

54.3

54.3

由于该项目夜间不运行，因此不会改变区域夜间声环境现状，对区域夜间声环境无影响。由预测结果可知，该项目投入运行后，行政后勤综合楼、特需康复用房和门诊综合楼昼间声环境预测值在54.3dB(A) ～54.9dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）医院北侧边界、西侧边界、院区南侧边界昼间声环境预测值在54.3～57.6dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。
1.3废水和固废处理措施依托可行性分析

医院在院区东北角设有污水处理站，位置详见附图2，污水处理站设计处理能力为950m3/d，使用量87％，污水处理站废水通过格栅井、调节池预处理后，通过水解酸化池、接触氧化池、二沉池进行处理，最后通过消毒池消毒，处理达标后排入市政污水管网；本项目实施后医院诊疗能力增加，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次，年产生废水量约为155m3。本项目废水产生量较小，根据医院污水处理站现有使用情况来看，本项目产生的污水可依托医院现有的污水处理站处理。

医院在住院综合楼负一层西南角设立临时医疗垃圾停放间，明确专人负责医疗废物的收集、转运、暂存的运作，严格按照要求对医疗废物进行处理。具体由使用科室及时收取本科产生的医疗废物，并按照类别分置于有明显警示标识和警示说明的防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭的容器内，盛放医疗垃圾容器3/4封扎，并标识明确（产生科室、类别、重量、日期等），然后专人佩戴防护用品按规定时间路线将医疗废物收集至医疗暂存点，并过秤登记，运送工具防渗漏防遗撒，使用后及时清洁和消毒。收集时与使用科室进行核对，对医疗废物的来源、类别、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目进行具体登记，登记资料保存三年，要求科室医疗废物暂时贮存的时间不能超过24小时，医疗废物暂存点贮存时间不能超过48小时。医院将委托有处置资质单位进行处置。
本项目固体废弃物主要为工作人员产生的生活垃圾及医疗过程中产生的医疗垃圾。本项目建设运营后，每人次的医疗固废为0.4kg，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次，则年增加固废为6.2t/a，增加量较少，生活垃圾仍依托现有的临时生活垃圾停放间临时贮存后由环卫部门转运人员按时处置运转，医疗废物仍依托医院现有的临时医院垃圾停放间贮存后交由有处置资质的单位进行处置。

1.4三线一单符合性分析

（1）与生态红线相符性分析 
根据《安徽省生态保护红线》本项目不在生态红线范围内。因此，本项目的建设符合《安徽省生态保护红线》的要求。
（2）与环境质量底线相符性分析 
本项目评价区域内大气环境质量现状能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。因此，项目的建设符合环境质量底线要求。
（3）与资源利用上线相符性分析 
本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的清洁生产措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，较好地贯彻了清洁生产原则；项目地块规划为医疗卫生用地用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。
（4）与环境准入负面清单相符性分析 
项目所在地暂无环境准入负面清单，对照《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版），该项目属于国家鼓励类的全科医疗服务项目，符合国家产业政策。
本项目不属于《市场准入负面清单草案（试点版）》、《金寨现代产业园区（安徽金寨经济开发区）总体规划（2016-2030）》中所列禁止准入类和限制准入类项目。
综上所述，本项目建设符合“三线一单”控制性要求。

2、医用直线加速器辐射环境影响分析

2.1医用直线加速器技术参数
表11-1  医用直线加速器的主要技术参数
机型
靶材料
辐射强度
（MeV）
输出剂量率
（cGy/min）
常用最高

剂量率
（cGy/min）
机架旋转
最大均整区
（cm2）
最大出线角
X射线
电子束
X射线
电子束
Precise
钨合金
≤10
≤22
≤600
≤1000
600
±180°
40×40
28°
2.2医用直线加速器机房屏蔽设计分析

（1）医用直线加速器机房屏蔽设计
医用直线加速器机房位于门诊综合楼负一层西南侧，机房采用密度为2.35g/cm3混凝土浇筑。北侧和南侧主屏蔽厚均为1.05m，次屏蔽厚为1.55m；迷道长8.8m，内墙厚为1.35m，外墙厚为1.55m；顶棚主屏蔽厚为2.6m厚，次屏蔽厚为2.0m。防护门铅当量15mm。通风管道等穿墙管道均采用迷道式设计。
加速器机房东侧为后装机机房和后装机控制室，南侧隔着走廊为中心吸引和后勤库房，西侧隔着走廊为排风机房、资料室和主任办公室，北侧为辅助机房和加速器控制室，楼上为感染门诊入口，无负二层。医用直线加速器机房设计结构及预测点位示意图详见图11-1（预测点取墙体或者防护门外0.3m处，顶棚取距离地面高1m处）。
[image: image11.png]#HZ
A 1550 : %ﬁ%ﬂ% 2000 T 200 1 2650 LBS m 1800 T 1550 }
£ Al D

TW()SO* 1550 J

3360
=

4

n I

v i‘ o

- i

i . B4 P

/ \ — / 8

i 1550 NOSOT 3340

@ F B, XA F
50| 1800 | 2000 l 2000 6800 1550
+ + + + 1





[image: image12.png]



图11-1  加速器机房屏蔽及预测点位设置示意图
（2）主屏蔽墙宽度符合性分析

根据医院提供的建设方案，北侧、南侧和顶棚主屏蔽宽度均为4.0m。根据《放射治疗机房的屏蔽规范第1部分：一般原则》（GBZ/T201.2-2007）公式：

Yp= 2[(r+SAD)·tan(θ/2)+0.3 ]
式中: Yp—主束中心线距主屏蔽墙边缘的最小要求长度, m； 

r—主屏蔽墙计算点与等中心点之间的距离, m；

SAD-源轴距，m；

θ/2—射线最大出线角的一半；

0.3—屏蔽体半边宽余量, m。

直线加速器机房主屏蔽设计宽度计算结果见表11-5。

表11-5   直线加速器机房屏蔽墙宽度计算一览表
各屏蔽墙

r（mm）

SAD(mm)

(θ°)

Yp（mm）

主束中心线距主屏蔽墙边缘设计长度（mm）

是否

符合

北侧主屏蔽墙

4400

1000

28

3293
4000

符合

南侧主屏蔽墙

4400

1000

28

3293
4000

符合

顶棚主屏蔽墙

4940
1000

28

3560
4000

符合

（3）机房面积符合性分析

该项目加速器机房不含迷道的内空面积约为56.6m2，能够满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中“6.1.7治疗室应有足够的使用面积，新建治疗室不应小于45m2”的规定要求。
2.3医用直线加速器机房屏蔽效果分析

此评价报告对医用直线加速器机房屏蔽效果的评述，依据NCRP REPORT No.151《Structural Shielding Design and Evaluation for Megavoltage X- and Gamma-Ray Radiotherapy Facilities》中推荐的计算模式及相关参数。

本项目电子线的穿透能力弱于X射线，满足屏蔽X射线防护要求的同时即能满足屏蔽电子线的防护要求。

（1）主屏蔽墙（A、B、C点）

利用下列公式对初级辐射进行屏蔽计算：


[image: image13.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

=

e

barrier

TVL

TVL

t

pri

pri

pri

pri

B

d

WUT

B

H

1

1

2

10

           （1）

式中：
[image: image14.wmf]pri

H

—距离加速器等中心点
[image: image15.wmf]pri

d

米处，屏蔽条件下的当量剂量率（Sv/a或者Sv/week）；


[image: image16.wmf]pri

B

—主屏蔽墙对应的透射因子；
[image: image17.wmf]barrier

t

—主屏蔽墙的厚度，m；


[image: image18.wmf]1

TVL

—第一个十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.2；


[image: image19.wmf]e

TVL

—平衡时的十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.2；


[image: image20.wmf]W

—工作负荷，Gy/a或者Gy/week；
NCRP建议：对于低能（≤10MeV）加速器W可取1000Gy/week。医院根据现有门诊量和未来发展规划进行了预测：每台医用直线加速器每天诊疗60人次，平均每人次使用剂量4Gy，年运行250天，即年使用剂量为60000Gy（其中10MeV的占1/3，6MeV的占2/3）。调强因子为在治疗装置有用线束中心靶上距靶1m处的剂量率相同的条件下，调强放射治疗（IMRT）和常规放射治疗时，两者的平均患者治疗照射时间的比值，根据《放射治疗机房的辐射屏蔽规范第2部分：电子直线加速器放射治疗机房》（GBZ/T201.1-2011），综合调强因子取 5。 


[image: image21.wmf]U

—使用因子，即初级辐射束（有用束）向某有用束屏蔽方向照射的时间占总照射时间的份额； 


[image: image22.wmf]T

—居留因子，即在辐射源开束时间内，在区域内最大受照人员驻留的平均时间占开束时间的份额。

主屏蔽墙计算参数及结果见表11-6。
表11-6  主屏蔽墙屏蔽效果计算参数及结果

辐射能量 MeV

参考点


[image: image23.wmf]W


Gy/a


[image: image24.wmf]U



[image: image25.wmf]T



[image: image26.wmf]pri

d


m


[image: image27.wmf]pri

B



[image: image28.wmf]1

TVL

m


[image: image29.wmf]e

TVL

m

[image: image30.wmf]barrier

t


m

[image: image31.wmf]pri

H


mSv/a
6

A
40000

1/4
1/4
6.25
1.75×10-8
0.37
0.33
2.60
1.12×10-6
B
40000

1/4
1/4
6.25
1.75×10-8
0.37
0.33
2.60
1.12×10-6
C
40000

1/4
1/4
5.94
1.75×10-8
0.37
0.33
2.60
1.24×10-6
10

A
20000

1/4
1/4
6.25
1.21×10-7
0.41
0.37
2.60
3.86×10-6
B
20000

1/4
1/4
6.25
1.21×10-9
0.41
0.37
2.60
3.86×10-6
C
20000

1/4
1/4
5.94
1.21×10-9
0.41
0.37
2.60
4.27×10-6
（2）次屏蔽墙（D、E、F、G、H、I、J点）

初级辐射束不直接到达该屏蔽墙，屏蔽计算只考虑加速器装置头的泄漏辐射和来自患者体表的散射辐射。
1）患者体表的散射辐射

利用下列公式对患者体表的散射辐射进行屏蔽计算：


[image: image32.wmf]sca

barrier

TVL

t

ps

sca

ps

ps

B

d

d

F

αWT

B

H

-

=

=

10

400

2

sec

2

           （2）
式中：
[image: image33.wmf]ps

H

—距离患者
[image: image34.wmf]sec

d

米处，屏蔽条件下的当量剂量率（Sv/a或者Sv/week）；


[image: image35.wmf]ps

B

—次屏蔽墙对应的透射因子；
[image: image36.wmf]a

s

d

c

—加速器靶至患者的距离，取1m；


[image: image37.wmf]a

—患者体表对初级辐射束的散射比，由入射的X射线能量及散射的角度决定，取值参考Table B.4（D、E、F、G点取30°，H、I点取90°，J点取60°）；

[image: image38.wmf]F

—患者等中心1m处照射野面积，cm2；
[image: image39.wmf]barrier

t

—次屏蔽墙的厚度，m；


[image: image40.wmf]sca

TVL

—十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.5a；其他参数同上。
次屏蔽墙（区）散射辐射计算参数及结果见表11-7。
表11-7  次屏蔽墙（区）散射辐射计算参数及结果

辐射能量

MeV

参考点


[image: image41.wmf]W


Gy/a

[image: image42.wmf]T



[image: image43.wmf]a

s

d

c


m


[image: image44.wmf]sec

d


m


[image: image45.wmf]a



[image: image46.wmf]barrier

t


m


[image: image47.wmf]sca

TVL


m


[image: image48.wmf]ps

B



[image: image49.wmf]F


cm2

[image: image50.wmf]ps

H


mSv/a
6

D

40000

1
1
7.24

2.77×10-3
1.8

0.26
1.19×10-7
40×40

1.01×10-6
E

1/4
1

7.24
2.77×10-3
1.8
0.26

1.19×10-7
2.52×10-7
F

1/4

1

7.24

2.77×10-3
1.8
0.26
1.19×10-7
2.52×10-8
G

1/4

1

5.78

2.77×10-3
2.14
0.26
5.88×10-9
1.95×10-8
H
1/4

1

5.85
4.26×10-4
1.55

0.26

1.09×10-6
5.44×10-7
I
1/4

1

10.65
4.26×10-4
2.9

0.26

7.02×10-12
1.05×10-12
J
1/4

1

11.33
8.24×10-4
1.65

0.26

4.51×10-7
1.16×10-7
10

D

20000

1
1
7.24

3.18×10-3
1.8

0.28

3.73×10-7
40×40

1.81×10-6
E

1/4
1

7.24
3.18×10-3
1.8
0.28

3.73×10-7
4.52×10-7
F

1/4

1

7.24

3.18×10-3
1.8
0.28
3.73×10-7
4.52×10-7
G

1/4

1

5.78
3.18×10-3
2.14
0.28
2.28×10-8
4.33×10-8
H
1/4

1

5.85
3.81×10-4
1.55
0.28

2.91×10-6
6.49×10-7
I
1/4

1

10.65
3.81×10-4
2.9
0.28

4.39×10-11
2.95×10-12
J
1/4

1

11.33
7.46×10-4
1.65
0.28

1.28×10-6
1.49×10-7
2）泄露辐射

泄漏辐射剂量率一般按初级辐射束的0.1%计，可利用下列公式对泄露辐射进行屏蔽计算：


[image: image51.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

=

e

L

barrier

TVL

TVL

t

L

L

L

L

B

d

WT

B

H

1

2

10

1000

           （3）

式中：
[image: image52.wmf]L

H

—距离加速器等中心点
[image: image53.wmf]L

d

米处，屏蔽条件下的当量剂量率（Sv/a或者Sv/week）；
[image: image54.wmf]L

B

—次屏蔽墙的厚度对应的透射因子；


[image: image55.wmf]1

TVL

—第一个十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.7；

[image: image56.wmf]e

TVL

—平衡时的十分之一值层厚度，m，取值参考Table B.7；

其他参数同上。

次屏蔽墙（区）漏射辐射计算参数及结果见表11-8。
表11-8  次屏蔽墙（区）漏射辐射计算参数及结果

辐射能量 MeV

参考点


[image: image57.wmf]W


Gy/a


[image: image58.wmf]T



[image: image59.wmf]L

d


m


[image: image60.wmf]barrier

t


m


[image: image61.wmf]1

TVL

 m


[image: image62.wmf]e

TVL


m


[image: image63.wmf]L

B



[image: image64.wmf]L

H


mSv/a
6

D

40000×5

1
7.24

1.8

0.34

0.29

9.24×10-7
3.52×10-6
E
1/4
7.24
1.8
0.34

0.29

9.24×10-7
8.81×10-7
F

1/4

7.24

1.8
0.34

0.29

9.24×10-7
8.81×10-7
G

1/4

5.78

2.14
0.34

0.29

6.21×10-8
9.29×10-8
H
1/4

5.85
1.55
0.34

0.29

6.72×10-6
9.82×10-6
I
1/4

10.65
2.9
0.34

0.29

1.49×10-10
6.56×10-11
J
1/4

11.33
1.65
0.34

0.29

3.04×10-6
1.18×10-6
10

D

20000×5

1
7.24

1.8

0.35

0.31

2.10×10-6
4.01×10-6
E
1/4
7.24
1.8
0.35

0.31

2.10×10-6
1.00×10-6
F

1/4

7.24

1.8
0.35

0.31

2.10×10-6
1.00×10-6
G

1/4

5.78
2.14
0.35

0.31

1.68×10-7
1.26×10-7
H
1/4

5.85
1.55
0.35

0.31

1.35×10-5
9.83×10-6
I
1/4

10.65
2.9
0.35

0.31

5.95×10-10
1.31×10-10
J
1/4

11.33
1.65
0.35

0.31

6.40×10-6
1.25×10-6
注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取5；漏射源折合至等中心点处。
（3）迷道入口处（O点）

对于低能（≤10MeV）加速器仅需考虑X 射线，所以该项目医用直线加速器机房仅需考虑X射线。X射线
[image: image65.wmf]Tot

H

包括：①主束通过屏蔽墙散射到迷道入口处的当量剂量率
[image: image66.wmf]S

H

；②装置头泄漏辐射通过屏蔽墙散射到迷道入口处的当量剂量率
[image: image67.wmf]LS

H

；③主束通过患者体表散射产生的当量剂量率
[image: image68.wmf]PS

H

；④穿过迷道内墙的机头泄漏辐射当量剂量率
[image: image69.wmf]LT

H

。各部分的当量剂量率计算如下：

①主束通过屏蔽墙散射到迷道入口处的当量剂量率
[image: image70.wmf]S

H

 

[image: image71.wmf](

)

2

0

0

z

r

h

z

z

G

S

d

d

d

A

A

WU

H

a

a

=

          （4）

式中：
[image: image72.wmf]G

U

—屏蔽墙的使用因子，取0.25；


[image: image73.wmf]0

a

、
[image: image74.wmf]z

a

—主束、一次散射线再次散射时的反射系数，取值参考Table B.8a；


[image: image75.wmf]0

A

、
[image: image76.wmf]z

A

—主束、一次散射线再次散射时的散射面积，m2；


[image: image77.wmf]h

d

、
[image: image78.wmf]r

d

、
[image: image79.wmf]z

d

—分别为主束、一次散射线、二次散射线所经过直线距离，m。

[image: image80.png]Enlz
1550 ﬁ%ﬁt? 2000 2000 | 2650

$‘BS m 1800 $‘\550}
E AT D
‘74‘ 7 : % 7 79 i z v 7 N
- % 7 |
2 kG 77 Z
B //P\ 7 e
< /A g - BRI
faal dh 4 5%
1o o % .
1 I == )
0 F B, AE |t
50 1800 2000 l 2000 6800 1550
t t T





图11-2  主束通过屏蔽墙散射到迷道入口处预测点位示意图
表11-9  
[image: image81.wmf]S

H

计算主要参数数值及计算结果

辐射

能量

MeV

[image: image82.wmf]W


Gy/a


[image: image83.wmf]G

U



[image: image84.wmf]0

a



[image: image85.wmf]0

A


m2

[image: image86.wmf]z

a



[image: image87.wmf]z

A


m2

[image: image88.wmf]h

d


m


[image: image89.wmf]r

d


m

[image: image90.wmf]z

d


m

[image: image91.wmf]S

H


mSv/a
6

40000

0.25
2.7×10-3
3.03
8.0×10-3
8.62
4.35
8.88
8.17
5.66×10-5
10

20000

2.1×10-3
8.0×10-3
2.20×10-5

②装置头泄露辐射通过屏蔽墙散射到迷道入口处的当量剂量率
[image: image92.wmf]LS

H



[image: image93.wmf](

)

2

sec

1

1

zz

G

f

LS

d

d

A

WU

L

H

a

=

                 （5）

式中：
[image: image94.wmf]f

L

—距靶1m处装置头泄露辐射率，取0.1%；


[image: image95.wmf]1

a

—屏蔽墙对装置头漏射辐射的反射系数，取值参考TableB.8b；


[image: image96.wmf]1

A

—漏射射线的散射面积，m2；


[image: image97.wmf]sec

d

、
[image: image98.wmf]zz

d

—分别为漏射线、一次散射射线所经过直线距离，m。

[image: image99.png]#HE
150, %@oﬁgm% 2000 | 2000) | 2650, 135 ﬂf 0 | 1550 ,
E AT D T

T‘\OSO} 1550 )

3360
= A

+

.

/ [

_ oo
dSE( /

i 1550 NOSOT 3340

@ F B AR F
50 1800 2000 l 2000 6800 1550
t t t t 1





图11-3  装置头泄露辐射通过墙散射示意图
表11-10  
[image: image100.wmf]LS

H

计算主要参数数值及计算结果
辐射

能量

MeV

[image: image101.wmf]W


Gy/a

[image: image102.wmf]G

U



[image: image103.wmf]1

a



[image: image104.wmf]1

A


m2

[image: image105.wmf]f

L



[image: image106.wmf]sec

d


m

[image: image107.wmf]zz

d


m

[image: image108.wmf]LS

H


mSv/a

6

40000×5

0.25

7.7×10-3
13.69
0.001
7.74
10.34
8.23×10-4
10

20000×5

6.0×10-3
3.21×10-4
注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取5。

③主束通过患者体表散射产生的当量剂量率
[image: image109.wmf]PS

H



[image: image110.wmf](

)

(

)

(

)

2

sec

1

1

400

zz

sca

G

PS

d

d

d

A

F

WU

H

a

q

a

=

    （6）

式中：
[image: image111.wmf](

)

q

a

—患者散射的初级辐射以一定角度入射到屏蔽墙的散射比，取值参考TableB.4；
[image: image112.wmf]1

a

—屏蔽墙对患者散射辐射的反射系数，取值参考TableB.8b；


[image: image113.wmf]sec

d

、
[image: image114.wmf]zz

d

—分别为一次、二次散射射线所经过直线距离，m。

[image: image115.png]/
)

; 4 b 1
8 % ]/
£ / L]
g / il
/
4 7 dzz
B / ,
TR |
5 j % B
E < ]
/ J
@ F B &K
s0 | w0 | 200 l 2000 san0 550




图11-4  主束通过患者体表散射示意图
表11-11  
[image: image116.wmf]PS

H

计算主要参数数值及计算结果

辐射

能量

MeV

[image: image117.wmf]W


Gy/a

[image: image118.wmf]G

U



[image: image119.wmf](

)

q

a



[image: image120.wmf]F


cm2

[image: image121.wmf]1

a



[image: image122.wmf]1

A


m2

[image: image123.wmf]sec

d


m

[image: image124.wmf]zz

d


m

[image: image125.wmf]PS

H


mSv/a

6

40000

0.25

1.39×10-3
40×40

1.15×10-2
13.69
8.22
10.34
1.21×10-4
10

20000

1.35×10-3
2.00×10-2
1.02×10-4
④穿过迷道内墙的泄露辐射当量剂量率
[image: image126.wmf]LT

H



[image: image127.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

-

=

=

e

barrier

TVL

TVL

t

L

L

L

G

f

LT

B

d

B

WU

L

H

1

1

2

10

           （7）

式中：
[image: image128.wmf]L

B

—迷道内墙对装置头泄露辐射的透射因子；


[image: image129.wmf]L

d

—漏射线经迷道内墙至迷道入口处的距离，m。

[image: image130.png]1550 ) %{)ﬁ)&ﬂ% 2000
7s

£h%

2650

FUEL]

£

200
L

D

igf 1800, 1550

ng% 1550

3360

=

' /ﬁ )z

6800

T : / I
: % /ﬁmm
i 79 / 7 7

F

1550
+ +

-



图11-5  穿过迷路内墙的泄露示意图
表11-12  
[image: image131.wmf]LT

H

计算主要参数数值及计算结果

辐射

能量

MeV

[image: image132.wmf]W


Gy/a


[image: image133.wmf]G

U



[image: image134.wmf]f

L



[image: image135.wmf]L

B



[image: image136.wmf]L

d


m


[image: image137.wmf]barrier

t

m


[image: image138.wmf]1

TVL


m


[image: image139.wmf]e

TVL

m


[image: image140.wmf]LT

H


mSv/a
6

40000×5

0.25

0.001

1.25×10-7
8.78

2.18

0.34

0.29

4.05×10-8
10

20000×5

4.52×10-8
0.35

0.31

2.93×10-8
注：上表预测结果中已考虑调强影响，综合调强因子取5。

⑤迷道防护门外辐射当量剂量率
[image: image141.wmf]shield

Tot

H

-



[image: image142.wmf]）

（

LT

PS

LS

S

Tot

TVL

t

Tot

shield

Tot

H

H

H

fH

H

H

H

Pb

barrier

+

+

+

=

´

=

-

-

64

.

2

10

    （8）
式中：
[image: image143.wmf]f

取值参考NCRP REPORT No.151。对6MeV的加速器，
[image: image144.wmf]f

取0.23。对10MeV的加速器，
[image: image145.wmf]f

取0.28。


[image: image146.wmf]barrier

t

—防护门的铅当量，mm，根据院方提供资料：医用直线加速器机房防护门的铅当量厚度为10mm；


[image: image147.wmf]Pb

TVL

—取5mm，The 
[image: image148.wmf]TVL

 for scattered and leakage photons（
[image: image149.wmf]Tot

H

）varies between 3and 6 mm of lead depending on the maze length（McGinley，2002）。

迷道防护门外的辐射当量剂量率计算参数及结果见表11-13。

表11-13 迷道防护门外的辐射当量剂量率计算参数及结果
计算参数（mSv/a）
计算结果（mSv/a）

[image: image150.wmf]S

fH



[image: image151.wmf]LS

H



[image: image152.wmf]PS

H



[image: image153.wmf]LT

H



[image: image154.wmf]Tot

H



[image: image155.wmf]shield

Tot

H

-


1.92×10-5

1.14×10-3
2.23×10-4
6.98×10-8
3.66×10-3
3.66×10-5
（4）屏蔽墙外当量剂量统计

屏蔽墙外各预测点的当量剂量详见表11-14。

表11-14  屏蔽墙外各预测点的当量剂量
预测点

预测剂量值（mSv/a）
剂量管理限值（mSv/a）
A
4.98×10-6
0.25

B
4.98×10-6
0.25

C
5.51×10-6
0.25

D
7.35×10-6
5
E
2.59×10-6
0.25
F
2.36×10-6
0.25
G
2.82×10-7
0.25
H
2.08×10-5
0.25
I
2.01×10-10
0.25
J

2.70×10-6
0.25
根据预测结果可知：在医院预计的工作负荷且正常工作状态下，医用直线加速器对职业人员的年有效剂量为7.35×10-6mSv/a，对公众人员的年有效剂量在2.08×10-5～2.01×10-10mSv/a之间，均低于项目管理目标（职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。
其中：因机房屏蔽措施已满足要求，本次预测未考虑土壤的屏蔽效果。即在本项目投运后，其辐射强度应小于本次预测结果。

2.4医用直线加速器机房安全联锁系统

该项目医用直线加速器机房拟在下述地方设置紧急按钮开关： 

控制室内的操作盒上；             治疗床前侧；

固定机座两侧；                   机房内墙壁上；

设备室内的高压脉冲调制器门上

当遇到任何紧急情况需要立即停止辐照，只要按动以上开关中的任何一个，除控制库和真空电源外的大部分高、低压供电同时被切断，照射立即结束。所有应急按钮开关均设有自锁机构，按下后不会自动恢复，必须释放紧急按钮开关后才能恢复供电进入正常工作状态。

防护门和医用直线加速器实现门机联锁控制。防护门装有常开式开关，用于确保加速器运行时防护门始终处于关闭状态。防护门处于开启状态，加速器无法启动；加速器运行时，防护门意外打开，设备自动停机。

所有紧急按钮开关和防护门均设双路供电系统，在停电状态下由医院应急电源供电，以确保在停电状态下能正常开启防护门。

综上所述，该项目医用直线加速器机房屏蔽墙效果良好，配置了完善的安全联锁装置，对周围环境影响较小。

3、DSA辐射环境影响分析

3.1机房屏蔽及符合性评价
医院在门诊综合楼一层配置1台DSA，DSA机房四周墙体采用24cm实心砖+3cm硫酸钡进行防护，顶棚为15cm混凝土+3cm硫酸钡，地面为30cm混凝土。根据医院的防护计划，DSA机房防护门按照4mm铅当量进行建造，观察窗按照5mm铅当量进行建造。DSA机房屏蔽措施见表11-15。
表11-15  DSA机房屏蔽措施达标分析

屏蔽结构

机房情况

标准要求

达标分析

墙体

24cm实心砖墙+ 3cm硫酸钡水泥，相当于4.1mm铅当量
2.0mm铅当量

达标

底板

30cm混凝土，相当于3.9mm铅当量
2.0mm铅当量

达标

顶板

15cm混凝土+3cm硫酸钡水泥，相当于3.9mm铅当量

2.0mm铅当量

达标

防护门

4mm铅当量

2.0mm铅当量

达标

观察窗

5mm铅当量
2.0mm铅当量

达标

从DSA机房屏蔽措施达标分析可知，金寨县人民医院DSA机房的屏蔽防护措施能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。在投入使用前，医院还应在控制室适当位置张贴岗位职责和操作规程，防护门外应张贴电离辐射警告标志，并设置醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句。

3.2机房外辐射环境影响分析
DSA机房外辐射环境影响采用类比分析的方式进行评价，选取已获江西省环境保护厅批复的《景德镇市第三人民医院数字减影血管造影仪（DSA）医用X射线装置应用项目环境影响报告表》中的Optima CL323i型DSA现场监测数据进行分析评价。类比条件见表11-16。

表11-16  类比条件对照一览表

类比对象
评价项目
设备参数
125kV、1000mA
125kV、1000mA
屏蔽墙体
24cm实心砖墙+1mmPb钡水泥，相当于3mm铅当量
24cm实心砖墙+ 3cm硫酸钡水泥，相当于4.1mm铅当量
底板
20cm现浇混凝土+1mmPb 钡水泥，相当于3.5mm铅当量
30cm混凝土，相当于3.9mm铅当量
顶板

20cm现浇混凝土+1mmPb 钡水泥，相当于3.5mm铅当量
15cm混凝土+3cm硫酸钡水泥，相当于3.9mm铅当量
防护门
2mm铅板
4mm铅当量
观察窗
2mm铅当量
5mm铅当量
机房面积

37.5m2
77.7m2
从类比条件对照分析可知：本项目DSA 的额定管电压、管电流与类比DSA一致，该项目DSA机房屏蔽措施总体优于类比对象，类比条件充分。类比监测结果见表11-17。
表11-17  类比监测结果

点位编号

监测点位描述

X-γ剂量率（μSv/h）

开机状态

关机状态

范围值

均值

范围值

均值

△18#

DSA

（监测条件：64kV，486mA）

机头向上

观察窗
0.07~0.09

0.08

0.05~0.07

0.06

△19#

操作室操作位

0.07~0.10*

0.08

0.05~0.07

0.06

△20#

介入操作位

（曝光状态，铅衣和铅屏屏蔽）
0.62~1.13*

0.84

0.06~0.09

0.07

△21#

操作室防护门
0.06~0.10

0.08

0.05~0.07

0.06

△22#

病人进防护门（机房北面）
0.07~0.08

0.07

0.05~0.06

0.06

△23#

病人出防护门（机房南面）

0.09~0.13*

0.11

0.08~0.10

0.09

△24#

过道（机房北面）

0.06~0.07

0.06

0.05~0.07

0.06

△25#

机房楼上
0.06~0.08

0.07

0.06~0.08

0.07

△26#

机房楼下

0.05~0.06

0.06

0.05~0.06

0.06

由验收监测结果可知，景德镇市第三人民医院在用DSA机房在正常工作状态下，DSA机房周围辐射剂量率在0.06～0.11μSv范围内，能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求。
根据类比监测结果可预测该项目DSA投运后，机房外辐射剂量率可满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，控制室的辐射工作人员和机房外的公众成员所受附加年剂量不会超过项目剂量管理限值（辐射工作人员不超过5mSv，公众不超过0.25mSv）的要求，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于剂量限值的要求。

3.2.1剂量分析
（1）公众剂量分析
按照GBZ130-2013的规定，一般X射线诊断装置机房外0.3m处周围剂量当量率最大限值为2.5μSv/h，采用此值对公众所受年有效剂量进行保守估算。以楼上体检中心候诊区为关键场所，按每周工作5天，平均每天做两台手术，平均每台手术曝光20分钟，使用因子为1/3，居留因子为1进行估算，则公众人员所受年有效剂量为0.14mSv，能满足项目剂量管理限值0.25mSv的要求。
（2）职业人员剂量分析
在DSA透视下近台为病人做介入手术的医生，因暴露在辐射场下会受到较大剂量照射。按照GBZ130-2013的规定，介入手术透视区工作人员位置空气比释动能率最大限值为400μGy/h，以此值对介入手术医生所受年有效剂量进行保守估算。该项目介入手术医生在做手术时拟使用防护厚度不小于0.35mmPb的个人防护用品，总衰减倍数至少可达5倍。平均每位介入医生按每个工作日一台手术，每年做250台手术，平均每台手术曝光时间20分钟，则医生所受年有效剂量为6.7mSv，能满足项目剂量管理限值10mSv的要求，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于剂量限值的要求。该剂量小于10mSv/a管理目标值。
3.3介入治疗防护措施
介入放射需要长时间的透视和大量的摄片，对病人和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入的效应和操作时，其辐射损伤必须要加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，为此医院为工作人员配备了铅衣、铅帽、铅围脖、铅眼镜等防护用品。医院除应加强对从事介入手术医务工作人员的个人剂量管理工作，确保每名介入医务人员年有效剂量不超过10mSv的目标管理限值，还应在以下方面加强对介入放射的防护工作：

1）操作中减少透视时间和次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

2）一般说来，降低病人的剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括放射防护的培训，参与介入的人员应技术熟练，以减少病人和介入人员的剂量。

3）所有在介入放射手术室内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，不断减少工作人员的受照剂量。

4）设备必须符合国际或者国家标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，尽可能提高图像质量。
5）加强DSA设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其它相关设备应该定期进行检测。
6）从事手术操作的临床医生防护服的铅当量不应低于0.35mm；其他的防护用品的铅当量不应低于0.25mm（手套除外）。
7）介入人员应该结合设备的特点，了解一些降低剂量的方法，加强DSA设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其它相关设备应该定期进行检测。
8）介入操作时个人剂量计的佩戴方式应在腰部位置铅衣内侧和颈部（衣领位置）铅衣外侧各佩戴一个，用以检测估算放射工作人员的全身有效剂量；颈部（衣领位置）铅衣外侧各佩戴的剂量计可用来估算甲状腺和眼晶体的受照剂量。有条件的可在手部和眼晶状体部位佩带个人剂量计。有效剂量计算公式为（出自《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2016））：
E = 0.5 Hw + 0.025 Hn
其中，E：有效剂量；Hw：腰部铅衣下测量剂量；Hn：颈部铅衣外测量剂量。
9）介入放射学工作人员个人剂量监测值当年累积达到5mSv或超过时，该年度剩余时间内不得从事介入放射学工作。
4、模拟定位机辐射环境影响分析
根据医院的采购计划，拟购一台模拟定位机管电压不超过150 kV。其机房符合性分析见表11-18。

表11-18  模拟定位机机房屏蔽措施达标分析

屏蔽结构

机房情况

标准要求

达标分析

墙体

24cm实心砖墙，相当于2.1mm铅当量
2.0mm铅当量

达标

顶板

30cm混凝土，相当于3.9mm铅当量

2.0mm铅当量

达标

防护门

4mm铅当量

2.0mm铅当量

达标

观察窗

5mm铅当量
2.0mm铅当量

达标

从机房符合性分析可知，金寨县人民医院模拟定位机机房拟采取的屏蔽措施能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的要求。在投入使用之前，医院应在控制室适当位置张贴岗位职责和操作规程，防护门外张贴电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯和警示语；防护门应有闭门装置，且工作状态指示灯与防护门能有效联动。

4、产业政策符合性分析
为了适应卫生事业和医疗技术的发展，更好地服务于临床，满足病人日益增长的医疗需求，经金寨县发展和改革委员会批准，医院拟新增1台低能（10MV）直线加速器、1台DSA及1台模拟定位机。该项目该项目符合国家大力加强卫生事业发展的总原则，属于《产业结构调整指导目录（2013年修正版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号）中国家鼓励类的全科医疗服务、医疗卫生服务设施建设项目，符合国家产业政策。
5、选址合理性分析

该项目涉及的加速器、DSA及模拟定位机位于医院西北角的门诊综合楼，北侧为抱儿山路，西侧为天堂湖路，南侧为住院综合楼，东侧为院区中央景观花园
医用直线加速器机房位于门诊综合楼负一层西南侧。加速器机房东侧为后装机机房和后装机控制室，南侧隔着走廊为中心吸引和后勤库房，西侧隔着走廊为排风机房、资料室和主任办公室，北侧为辅助机房和加速器控制室，楼上为感染门诊入口，无负二层。
DSA机房位于门诊综合楼一层东南侧。DSA机房东侧为MRI机房和更衣室，南侧为控制室和污物洗消间，西侧为患者准备间、导管库和洁品库等，北侧隔着走廊为CT机房，楼上为体检中心候诊区，楼下为地下车库。

模拟定位机机房位于门诊综合楼负一层西侧。模拟定位机机房东侧为控制室和准备间，南侧隔着走廊为会诊室，西侧为电梯厅，北侧为密闭通道、扩散室和滤毒室，楼上为肛肠门诊，无负二层。

从剂量预测结果可知，该项目加速器、DSA周围公众年所受附加剂量能满足项目管理限值0.25mSv的要求，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求；模拟定位机机房拟采取的屏蔽措施能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的要求。该项目投入运行后，该项目投入运行后，行政后勤综合楼、特需康复用房和门诊综合楼昼间声环境预测值在54.3dB(A) ～54.9dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）医院北侧边界、西侧边界、院区南侧边界昼间声环境预测值在54.3～57.6dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。
因此，从医院总体布局、方便患者就诊、治疗及对周围声环境影响等方面考虑，选址较合理。加速器、DSA预测结果均能满足标准要求，模拟定位机采取的屏蔽措施满足标准要求，布局及机房防护设计中均充分考虑邻室（含楼上及楼下）及周围场所的人员防护与安全，故项目选址合理。
6、代价利益分析

该项目医用直线加速器、DSA及模拟定位机的投入使用符合区域医疗服务需要，能有效提高区域医疗服务水平，医用直线加速器的使用能大大提高治愈率，并能有效减少患者疼痛和对患者损伤，总体上大大节省了医疗费用，争取了宝贵的治疗时间，该项目在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。

为保护该项目周边其他科室工作人员和公众，各机房均加强了防护，从剂量预测结果可知，该项目周围公众年所受附加剂量能满足项目管理限值0.25mSv的要求。
因此，从代价利益分析看，该项目是正当可行的。
7、实践正当性分析

核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。金寨县人民医院拟配置1台医用直线加速器、1台DSA及1台模拟定位机进行放射治疗，符合区域医疗服务需要，能有效提高区域医疗服务水平。

因此，该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践正当性”的要求。


	事故影响分析：

由工程分析可知：加速器辐射事故通常在联锁系统失效，而加速器仍然处在工作状态时发生。此时如果医务人员或其他病人误入机房，或者当医务人员或病人陪护人员尚未离开机房时，可能会造成这些人员受到不必要的射线照射。事故工况下主要辐射污染因子为X射线。

DSA和模拟定位机受开机和关机控制，关机时没有X 射线发出，一般不易发生事故，在意外情况下，可能出现的辐射事故工况包括：

1）由于管理不善，设备运行时，无关人员若误留或误入机房，因为机房内为高辐射区，人员会受到不必要照射。

2）当控制设备出现故障或工作人员操作失误，装置出束过大，病人可能接受额外照射。

3）设备进行维修时，若发生意外出束，可导致维修人员受到不必要的照射。
从理论上讲，发生上述这种事故的几率极小，为防止事故的发生，在购置设备时要注意安全联锁设施的可靠性与稳定性的设计水平，使用过程中要经常定期检查和维护联锁系统及安全保障系统，设备操作人员应严格按照操作规程进行运行操作，每次开机前必须要确认机房内无人员时，才能进行开机运行。

医务人员必须严格按照操作程序进行，防止事故照射的发生，避免工作人员和公众接受不必要的辐射照射，工作人员每次上班时首先要检查防护措施是否正常，若存在安全隐患，应立即修理，恢复正常。

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条和原国家环境保护总局 环发【2006】145号文件之规定，发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地环境保护部门报告，涉及人为故意破坏的还应向公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，还应同时向当地卫生行政部门报告。

金寨县民医院已制定了完善的辐射事故应急预案，能确保事故情况下的辐射环境影响处于可控范围内。




 表12  辐射安全管理

	金寨县人民医院（新区）已建立以院领导为第一责任人的辐射安全与防护管理领导小组，并制定了《放射防护档案管理制度》、《放射人员培训制度》、《个人剂量监测和健康管理制度》、《安全防护管理规章制度》、《操作规程》、《放射事故应急预案》等一系列规章制度，基本能满足医院现有核技术应用项目及该项目投入运行后的管理需要，但尚存在一些问题和需进一步明确的内容，医院辐射安全与防护管理领导小组须牵头对辐射安全相关制度进行系统修订，提高制度可操作性，做到所有辐射工作都有章可循，有制度保障。因此，该环评报告按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》2008修正版（国家环境保护部令第3号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）的要求提出以下建议：

1、关于辐射安全与环境保护管理机构

金寨县人民医院（新区）应根据核技术应用情况，及时对辐射防护安全工作领导小组成员作相应调整，确保调整后的辐射防护安全工作领导小组的组成涵盖医院核技术利用所涉及的相关部门和科室，并根据管理需要明确领导小组职责。辐射安全和防护负责人须参加辐射安全与防护培训取得合格证。

2、关于监测计划和监测仪器
金寨县人民医院（新区）应制定完善的监测方案，明确监测点位、监测项目和频次，并购置相应的监测仪器（应至少购置1台剂量巡测仪和2台剂量报警仪），其能量响应范围应满足医院核技术利用项目监测需要，并按监测方案对核技术应用场所及周围辐射水平进行监测，同时做好记录分析工作。评价单位建议的医院日常自查监测计划详见表12-1。

金寨县人民医院（新区）还应委托具有相应资质能力的单位对辐射工作人员的个人剂量进行监测（送检周期一般为一个月，最长不应超过3个月），并做好个人剂量档案管理工作。对于个人剂量异常情况应做到自查自纠，及时采取补救措施，自查自纠结果当事人、相关管理人员应签字、医院盖章后存档，对于个人剂量超标的情况医院还应立即向环保主管部门报告。每年医院应委托具有相应资质能力的单位对辐射工作场所及周边环境开展年度监测。
表12-1  日常监测计划

监测场所

监测项目

评价指标

监测频次

加速器

机房
控制室、防护门和屏蔽墙外
X-γ剂量率

参考验收监测结果，不应明显升高
每月1次，发现异常时适当增加监测频次
DSA机房
控制室、防护门和屏蔽墙外
X-γ剂量率
参考验收监测结果，不应明显升高
每月1次，发现异常时适当增加监测频次
模拟定位机机房

控制室、防护门和屏蔽墙外
X-γ剂量率
参考验收监测结果，不应明显升高
每月1次，发现异常时适当增加监测频次
工作人员

个人累积剂量

职业人员年有效剂量不超过5mSv
一般为1个月，最长不应超过3个月送检一次
3、关于辐射安全与防护培训

金寨县人民医院（新区）加速器机房拟增加5名辐射工作人员；DSA机房拟增加4名辐射工作人员，模拟定位机机房拟增加2名辐射工作人员，医院应制定完善的辐射安全与防护培训计划，明确培训对象、周期和要求，并按计划组织辐射工作人员参加辐射安全与防护培训，取得培训合格证，考核不合格的不得上岗。在取的培训合格证后每四年还应组织安排一次再培训，考核不合格的不得继续从事辐射相关工作。

4、关于职业健康体检

金寨县人民医院（新区）应制定完善的职业健康体检计划，明确体检对象、体检周期和指标，并按计划组织辐射工作人员开展岗前、岗中（每2年按排一次再体检）和退岗职业健康体检，对于体检结果出现异常的，不得安排从事辐射相关工作。
5、关于年度安全状况评估
金寨县人民医院（新区）应在每年1月31日前填报上一年度评估报告。年度评估报告应包括辐射安全和防护设施的运行与维护情况；辐射安全和防护制度及措施的制定与落实情况；辐射工作人员变动及接受辐射安全和防护知识教育培训情况；放射性同位素进出口、转让或者送贮情况以及放射性同位素、射线装置台账；场所辐射环境监测和个人剂量监测情况及监测数据；辐射事故及应急响应情况；核技术利用项目新建、改扩建和退役情况；存在的安全隐患及其整改情况；其他有关法律、法规规定的落实情况等方面的内容。
6、关于操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫等制度

金寨县人民医院（新区）日后还应根据医院核技术应用情况，以及工作实践中遇到的实际问题，按照《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》2008修正版（国家环境保护部令第3号）和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部第18号令）的要求及时进行更新完善，提高制度可操作性，做到所有辐射相关工作都有章可循，有制度保障。
7、“三同时”验收一览表
针对金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目，提出以下“三同时”验收一览表，具体详见表12-1。
表12-1  “三同时”验收一览表

项目
“三同时”验收内容
验收要求
防护措施

DSA

①DSA机房内空尺寸分别为：7.4m×10.5m。

②DSA机房采用的屏蔽措施：四周墙体为240mm厚的实心粘土砖+30.0mm硫酸钡水泥，顶板为150mm厚的混凝土+30.0mm硫酸钡水泥，地板为300mm厚的混凝土，防护门铅当量为4mm，观察窗铅当量为5mm。
瞬时剂量率不超过2.5μSv/h

辐射工作人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv

加速器

①机房采用密度为2.35g/cm3混凝土浇筑。北侧和南侧主屏蔽厚均为1.05m，次屏蔽厚为1.55m；迷道长8.8m，内墙厚为1.35m，外墙厚为1.55m；顶棚主屏蔽厚为2.6m厚，次屏蔽厚为2.0m。

②防护门铅当量15mm。

通风：45°角斜穿迷道门上方屏蔽墙，排风管道以“Z”型穿机房西北侧次屏蔽墙（未破坏加速器机房的屏蔽性能）。加速器机房排风均由排风井引至地面排风机，排风量分别为3142m3/h和7300m3/h。
每小时通风换气不小于4次/h

院内敏感建筑及院外敏感目标达到2类标准要求
模拟定位机

①模拟定位机机房内空尺寸分别为：7.38m×7.46m。

②模拟定位机机房采用的屏蔽措施：四周墙体为240mm厚的实心砖，顶板为300mm厚的混凝土，地板无需防护，防护门铅当量为4mm，观察窗铅当量为5mm。
瞬时剂量率不超过2.5μSv/h

辐射工作人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv
安全措施

加速器机房设置门机联锁装置，所有紧急按钮开关和防护门均设双路供电系统，在停电状态下由医院应急电源供电，以确保在停电状态下能正常开启防护门
按要求设置
机房外均张贴警示标志、安装工作指示灯
按要求设置
岗位职责和操作规程等工作制度在合适位置张贴上墙
按要求张贴
个人防护

辐射工作人员参加辐射安全与防护培训取得培训合格证

辐射工作人员均取得培训合格证

配置1台辐射剂量巡测仪
按要求送检，并确保运行正常

辐射工作人员均佩戴个人剂量计，开展个人剂量监测
按要求佩带/送检

配置铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅橡胶帽子、铅防护眼镜、铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等个人防护用品
按要求配置/佩带

管理措施
管理机构
已建立以院领导为第一责任人的辐射安全与防护管理领导小组构架，辐射安全负责人已取得辐射安全与防护培训合格证
辐射安全负责人取得培训合格证
管理制度

修订、完善《辐射事故应急预案》、《人员培训计划、监测方案》、《辐射安全保卫制度》、《辐射工作人员岗位制度》、《辐射工作人员操作制度》、《设备维护维修制度》、《射线装置台帐管理制度》、《辐射环境监测计划》、《放射安全防护管理工作制度》、《职业健康检查与档案管理制度》、《个人剂量监测与档案管理制度》等一系列规章制度
根据要求制定

以上措施应在项目投入使用前落实到位。

该项目总投资2855万元主要用于射线装置采购，以及防护用品采购、环境影响评价和竣工环保验收等环保手续办理，安排用于环境保护方面的投资约40万元，占项目总投资的1.14%。该项目具体环保投资估算详见表13-2。

表12-2  环保投资估算一览表

序号

环保措施

环保投资（万元）

1

监视对讲系统、辐射防护用品采购
15

2

环境影响评价及竣工环保验收
25

合计

40




表13  结论与建议

	结论：
1、产业政策符合性
随着金寨县不断发展，人口不断增加，为解决广大群众就医难，推动金寨县卫生事业健康发展，金寨县人民医院（新区）拟配备1台直线加速器、1台DSA及1台模拟定位机。
对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），该项目属于国家鼓励类的全科医疗服务、医疗卫生服务设施建设项目，符合国家产业政策。

2、实践正当性

核技术在医学上的应用在我国是一门成熟的技术，它在医学诊断、治疗方面有其他技术无法替代的特点，对保障健康、拯救生命起了十分重要的作用。金寨县人民医院购置医疗放射性设备建设项目符合所在地区医疗服务需要。因此，该项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中“实践正当性”的要求。

3、从事辐射活动技术能力评价
金寨县人民医院（新区）已建立以院领导为第一责任人的辐射安全与防护管理领导小组，并制定了《放射防护档案管理制度》、《放射人员培训制度》、《个人剂量监测和健康管理制度》、《安全防护管理规章制度》、《操作规程》、《放射事故应急预案》等一系列规章制度，在修订完善后具备从事辐射活动技术能力。
4、环境现状评价

监测结果表明：该项目应用场所及周边环境辐射环境现状本底在118～126nSv/h范围内，与安徽省全省辐射环境现状水平基本保持一致，辐射水平未见明显异常；区域昼间噪声在54.0～57.6(A)范围内，夜间噪声在45.5～47.9dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）及4a类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。
5、非辐射环境影响评价

5.1加速器通风换气次数
该项目送风管道以45°角斜穿迷道门上方屏蔽墙，排风管道以“Z”型穿机房西北侧次屏蔽墙，均未未破坏加速器机房的屏蔽性能。本项目加速器在房顶安装了1台排风机，排风机设计最大排风量为3142m3/h，加速器机房体积为359m3，每小时通风不小于8次，能确保满足《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中关于通风换气次数的要求（治疗室通风换气次数应不小于4次/h）。
5.2加速器机房排风机噪声
由于该项目夜间不运行，因此不会改变区域夜间声环境现状，对区域夜间声环境无影响。由预测结果可知，该项目投入运行后，行政后勤综合楼、特需康复用房和门诊综合楼昼间声环境预测值在54.3dB(A) ～54.9dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）医院北侧边界、西侧边界、院区南侧边界昼间声环境预测值在54.3～57.6dB(A)范围内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。
5.3废水和固废处理措施依托可行性
本项目实施后医院诊疗能力增加，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次，年产生废水量约为155m3。本项目废水产生量较小，根据医院污水处理站现有使用情况来看，本项目产生的污水可依托医院现有的污水处理站处理。本项目固体废弃物主要为工作人员产生的生活垃圾及医疗过程中产生的医疗垃圾。本项目建设运营后，每人次的医疗固废为0.4kg，其中加速器和模拟定位机规划年接待病人量为15000人次，日均接待病人60人次，DSA年接待病人为500人，日接待约2人次，则年增加固废为6.2t/a，增加量较少，本项目产生的固体废物可完全依托医院固体废物处理措施处理。
6、辐射环境影响评价
金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目采取的辐射安全和防护措施适当，能满足标准的屏蔽防护要求。

医用直线加速器：在医院预计的工作负荷且正常工作状态下，医用直线加速器对职业人员的年有效剂量为7.35×10-6mSv/a，对公众人员的年有效剂量在2.08×10-5～2.01×10-10mSv/a之间，均低于项目管理目标（职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.25mSv），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。
DSA：根据类比监测结果可预测该项目DSA投运后，机房外辐射剂量率可满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）的要求，控制室的辐射工作人员和机房外的公众成员所受附加年剂量不会超过项目剂量管理限值（辐射工作人员不超过5mSv，公众不超过0.25mSv）的要求，能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于剂量限值的要求。

模拟定位机：从机房符合性分析可知，金寨县人民医院模拟定位机机房拟采取的屏蔽措施能够满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013）的要求。

7、代价利益分析
金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目符合所在地区医疗服务需要，有利于提高疾病的诊断正确率和有效治疗方案的提出，能有效减少患者疼痛和对患者损伤，总体上大大节省了医疗费用，争取了宝贵的治疗时间，该项目在保障病人健康的同时也为医院创造了更大的经济效益。

为保护该项目周边其他科室工作人员和公众，各机房均加强了防护，从剂量预测结果可知，该项目周围公众年所受附加剂量能满足项目管理限值0.25mSv的要求。
因此，从代价利益分析看，该项目是正当可行的。
综上所述：金寨县人民医院购置医疗放射性设备建设项目符合实践正当性原则，拟采取的辐射安全和防护措施适当，辐射工作人员及周围公众受到的年有效剂量能确保满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求，进一步完善辐射安全与防护相关管理制度的前提下，从辐射安全和环境影响的角度而言，金寨县人民医院（新区）购置医疗放射性设备建设项目的建设和运行是可行的。

	建议和承诺：
1）该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和辐射工作人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

2）各项环保设施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。
3）定期进行辐射工作场所的检查及监测，对于监测结果偏高的地点应及时查找原因、排除事故隐患，把辐射影响减少到“可合理达到的尽可能低水平”。
4）尽早准备申请辐射安全许可证材料，待该环评报告审批后，及时申请辐射安全许可证，未取得辐射安全许可证相关设备不得投入使用。

5）项目投入使用前三个月内完成竣工环境保护验收手续。



表14  审批

	下一级环保部门预审意见：

                                                 公  章

  经办人                                     年    月    日

	审批意见：

                                                公  章

  经办人                                    年    月    日


此证仅限于*武平县医院加速器及DSA应用项目环境影响报告表*使用





此证仅限于*武平县医院加速器及DSA应用项目环境影响报告表*使用





此证仅限于*武平县医院加速器及DSA应用项目环境影响报告表*使用





此证仅限于*武平县医院加速器及DSA应用项目环境影响报告表*使用





此证仅限于*武平县医院加速器及DSA应用项目环境影响报告表*使用








